T/CIMA

ICS 71.040.10

N 53

备案号：

中 国 仪 器 仪 表 行 业 协 会 团 体 标 准

T/CIMA 0016-XXXX

饮用水中铜绿假单胞菌快速检测系统

The rapid detection system of Pseudomonas aeruginosa in drinking water

（征求意见稿）

2018-×-××发布                                       2018-××-××实施

中国仪器仪表行业协会  发布

前   言

本标准按照GB/T 1.1—2009规则起草。

本标准由中国仪器仪表行业协会食品安全快检专业委员会提出。

本标准由中国仪器仪表行业协会归口。

本标准起草单位：广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司、山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心、陕西省食品药品监督检验研究院。

本标准主要起草人：范俊、赵丽青、林芳、石松、梁科。

本标准为首次发布。

饮用水中铜绿假单胞菌快速检测系统

1  范围

本标准规定了饮用水中铜绿假单胞菌快速检测系统（以下简称速测系统）的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于基于氧化还原指示剂显色法的原理，使用试剂盒（包）对包装饮用水和饮用天然矿泉水中铜绿假单胞菌进行快速检测的系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB 4793.1-2007 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求

GB 8538—2016 饮用天然矿泉水检验方法

GB/T 11606—2007 分析仪器环境试验方法

GB/T 34065—2017 分析仪器的安全要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

包装饮用水  packaged drinking water

密封于符合食品安全标准和相关规定的包装容器中，可供直接饮用的水。

3.2

饮用天然矿泉水  drinking natural mineral water

从地下深处自然涌出的或经钻进采集的，含有一定量的矿物质、微量元素或其他成分，在一定区域未受污染并采取预防措施避免污染的水；在通常情况下，其化学成分、流量、水温等动态指标在天然周期波动范围内相对稳定。

3.3

铜绿假单胞菌快速检测系统  rapid detection system of Pseudomonas aeruginosa

由样品前处理过滤装置、速测仪和试剂盒（包）等构成。

4  要求

4.1 正常工作条件

除非另有规定，速测系统正常工作条件应满足下列要求；

——供电电源：

交流供电：电源电压 （100～240）V，电源频率 （50～60）Hz；

直流供电：由仪器制造厂商规定。

——环境温度：5 ℃～40 ℃。

——相对湿度：10%～85 %。

——开机预热时间：30 min。

——样品前处理过滤装置：由仪器制造厂商规定。

4.2 速测仪温度准确度

测量值与设置值差值绝对值不大于1℃。

4.3 速测仪控温均匀度

控温均匀度应不大于1 ℃。

4.4 速测仪波长示值误差和重复性

采用固体发光器件的速测仪，波长示值误差应不超过10 nm，波长重复性应不大于2 nm。

4.5 速测仪检测时间

速测仪检测时间3 h～24 h。

4.6 安全要求

- 4.6.1 潮湿预处理按GB 4793.1-2007中6.8.2规定进行（仅在需要时）。

- 4.6.2 在正常工作条件下，仪器处于非工作状态，电源开关置于接通位置，按表1规定的试验电压值对受试仪器进行试验。

- 4.6.3可任选交流、直流或峰值脉冲试验，仪器能通过三者之一即可。但在产品标准中应明确一种试验方法。脉冲试验在每个极上至少进行三个脉冲，最小间隔时间为1s。其它电路参照GB4793.1-2007附录F的有关规定进行试验。

- 4.6.4 试验中仪器不应出现击穿或重复飞弧。电晕效应和类似现象可忽略不计。

- 试验电压

- 单位为伏特（V）

| 相线-中线电压交流有效值或直流值 | 交流有效值 | 直流或交流峰值 | 脉冲电压峰值（1.2/50µs） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0～≤60 | 500 | 707 | 806 |
| 60～≤130 | 1000 | 1420 | 1950 |
| 130～≤250 | 1500 | 2120 | 2890 |
| 250～≤660 | 2000 | 2830 | 3600 |

4.7 速测仪的运输和运输贮存

速测仪在运输包装状态下，应按GB/T 11606-2007的2.4试验项目中的交变湿热试验、低温贮存试验、高温贮存试验、跌落试验和碰撞试验进行试验，其中，高温55 ℃、低温－40 ℃；交变湿热试验的相对湿度95%，温度40 ℃；跌落高度250 mm。试验后包装箱不应有较大的变形和损伤，受试速测仪不应该有变形松脱、涂覆层剥落等机械损伤。全部试验完成后，将速测系统置于正常工作条件下进行检测，应符合标准中4.2～4.4的要求。

4.8 外观要求

速测仪外观符合以下要求：

- 速测仪外观应整齐、色泽均匀、无伤痕、划痕等缺陷；

- 速测仪各紧固件应紧固良好，开关和按键能正常工作，电缆线连插件均能紧密配合且接地良好；

- 速测仪应能平稳地置于工作台上，样品架定位正确；

- 速测仪烤漆漆件表面应平整光滑、色泽均匀、不允许有露底、起泡、剥落、开裂、流挂，不得有明显的浮色、擦伤、碰伤。

5 试验方法

5.1 试验条件

5.1.1 应符合4.1规定的正常工作条件。

5.1.2 试验用标准物质应采用国家有证的标准物质，标准菌株和试剂。

5.1.3 试验用耐电压测试仪产生的试验电压应为正弧波形，其失真系数应不大于5%，频率为50 Hz～60 Hz。

5.1.4 试验应采用速测系统随机配带的或制造商推荐的试剂盒（包）、玻璃器皿、样品前处理过滤装置和质控品。

5.1.5 与速测仪配套使用的试剂盒（包）应符合附录A中的要求。

5.2速测仪温度准确度

根据生产企业提供的操作方法，以及实际样品测试中需要的温度，编辑并运行检测程序，在30℃、36℃、44.5℃设定值下分别设置检测孔位进行检测。将温度传感器的感温头外涂上适量导热介质（例：矿物油或导热硅脂等），放入模块测试孔中，另一端连续数据采集仪。开启数据采集仪，确认仪器工作正常，运行编辑的文件，显示温度达到设定温度恒温10 s后，计时180 s，每30 s记录一次温度为Ti(i=1,2,3...6)，其平均值Tm与设定温度的差值应符合4.2的要求。

5.3 速测仪控温均匀度

根据生产企业提供的操作方法，以及实际样品测试中需要的温度，编辑并运行检测程序，在30℃、36℃、44.5℃设定值下分别设置检测孔位进行检测。将温度传感器的感温头外涂上适量导热介质（例：矿物油或导热硅脂等），放入模块测试孔中，另一端连续数据采集仪。开启数据采集仪，确认仪器工作正常，运行编辑的文件，显示温度达到设定温度恒温10 s后，计时180 s，记录温度为Ti(i=1,2,3...8)，在模块上随机或均匀选取n (n≥8）个孔位，取Ti最大值与最小值，计算各孔位的温度差值△T，结果应符合4.3的要求。

5.4 速测仪波长示值误差和重复性

采用固体发光器件的速测系统，将光纤光谱仪的专用光源接收装置置于比色池光路中，对测量参数的工作波长，连续测量3次，按公式(1)计算波长示值误差，按公式(2)计算波长重复性。

--------------------------------------------  (1)

式中:

△一一波长示值误差；

λ一一3次测量所得波长的平均值；

一一固体发光器件标称波长值。

δλ=λmax−λmin    --------------------------------------------  (2)

式中:

一一波长重复性；

max一一3次测量所得波长的最大值;

min一一3次测量所得波长的最小。

5.5 速测仪检测时间

使用速测仪对饮用水样品中的铜绿假单胞菌进行检测，检测可以采用饮用水自然样品或者饮用水样品标准菌株加标进行测试，记录速测仪开始检测到得到检测结果的时间。

5.6 安全试验

介电强度试验应按GB/T 34065—2017中6.3.2试验方法进行。

5.7 运输及运输贮存

应按GB/T 11606—2007中第8章、第15章~第18章的方法进行试验。

5.8 外观检查

采用目视检验。

6 检验规则

6.1 检验分类

检验分为：

- 出厂检验；

- 型式检验。

6.2  出厂检验

6.2.1 每台仪器须经检验部门检验合格后方能出厂，并应附有产品合格证书。

6.2.2 出厂检验项目：4.2、4.3、4.4和4.8。

6.3  型式检验

6.3.1 存在下列情况之一时，应进行型式检验。

a）仪器设计定型或生产定型时；

b）仪器转厂或转移生产地时；

c）仪器正式生产后，结构、材料、工艺有较大改变，可能影响仪器性能时；

d）仪器长期停产，恢复生产时；

e）仪器正常生产时，定期或积累一定产量后，应进行周期性检验，检验周期一般为3年；

f）国家各级质量监督检验要求时；

g）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

6.3.2 型式检验的样本应从出厂检验合格的批次中随机抽取，检验的样本量一般不少于3台。

6.3.3 型式检验按GB/T 2829—2002的规定进行，采取1次抽样方案。仪器的检验项目、不合格分类、不合格质量水平（RQL）、判别水平（DL）按表2的规定进行。批质量以每百单位仪器不合格数表示。

表2 型式检验

| 序号 | 不合格分类 | 检验项目及章条 |  |  | 不合格质量水平（RQL） | 判别水平（DL） | 抽样方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目 | 要求章条 | 试验方法章条 |  |  | 样品量 （n） | 判定数组（Ac,Rc） |
| 1 | A | 温度准确度 | 4.2 | 5.2 | 30 | Ⅰ | 3 | (0，1) |
| 2 |  | 控温均匀度 | 4.3 | 5.3 |  |  |  |  |
| 3 |  | 波长示值误差和重复性 | 4.4 | 5.4 |  |  |  |  |
| 4 |  | 检测时间 | 4.5 | 5.5 |  |  |  |  |
| 5 |  | 安全要求 | 4.6 | 5.6 |  |  |  |  |
| 6 | B | 运输及运输贮存 | 4.7 | 5.7 | 65 |  |  | (1，2) |
| 7 | C | 外观检测 | 4.8 | 5.8 | 100 |  |  | (2，3) |

6.3.4  若型式检验不合格，应分析原因，采取纠正措施，验证有效后，重新提交检验。若型式检验再次不合格，则被抽样的该批产品应停止出产，再重复上述分析、纠正、验证、重新提交的步骤，直至合格为止。

6.3.5  若型式检验合格，被抽样的该批产品可以提交鉴定、定型或出厂、入库。

7 标志、包装、运输和贮存

7.1  标志

7.1.1  速测系统标志

在速测系统适当的明显位置固定铭牌。其上应有如下的标志：

- 制造厂商名称；

- 速测系统型号、名称；

- 出厂编号；

- 制造日期。

7.1.2  包装标志

包装箱的标志如下：

- 制造厂商名称、地址；

- 速测系统型号、名称、规格；

- 包装储运图示标志易碎物品”“向上”“怕雨”等应符合GB/T 191的规定。

7.2  包装

仪器装箱时应附有下列文件：

- 装箱单；

- 产品合格证；

- 使用说明书；

- 质量信息反馈单。

7.3  运输

速测系统在包装完整的情况下，可用一般交通工具运输。运输过程中应按运输标志的要求进行运输作业，防止雨淋、翻倒及强烈冲击。

7.4  贮存

速测系统应放置在通风、干燥、不含腐蚀性气体，且环境温度为0℃~40℃，相对湿度不大于85%的室内。

附录A

（规范性附录）

试剂盒（包）质量要求

A.1 试剂盒（包）要求

A.1.1 试剂盒（包）与国标方法的符合率

测试不少于30份的饮用水加标样本，按照国家标准提供的方法进行验证，阳性符合率和阴性符合率应在95%以上。

A.1.2 试剂盒（包）的检出限

检出限不大于10 CFU/250 mL。

A.1.3 试剂盒（包）的特异性

特异性达到98%以上。

A.2 试剂盒（包）试验方法

A.2.1 符合率

取不少于30份饮用水样品，添加铜绿假单胞菌标准菌悬液或无菌生理盐水，按照不同的浓度梯度进行加标，用速测系统进行检测，同时按照国标GB 8538—2016 中57.5方法进行确认，速测系统的阳性符合率和阴性符合率应符合A.1.1的要求。

A.2.2 检出限

取不小于30份经国标方法检测为阴性的饮用水样品，采用样品加标的方式，设置样品中标准菌浓度范围为1 CFU/250 mL~108 CFU/250 mL之间用速测系统进行检测，检出阳性后按照国标GB 8538-2016 中57.5方法进行确认，速测系统的检出限应符合A.1.2的要求。

A.2.3 特异性

取经国标方法确认为阴性的饮用水样品，按照附录规定标准菌，选取铜绿假单胞菌及其他不少于30个标准菌株，用速测系统进行检测，并同时按照国标GB 8538—2016 中57.5进行确认，特异性应符合A.1.3中规定。