ICS 17.220.20

N28

团体标准

T/CIMA 0021—XXXX

低压用电户表关系检查仪

Checking instrument for the relationship of low-voltage power users and meters

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国仪器仪表行业协会   发布

T/CIMA

（征求意见稿）

2020.03

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 技术要求	2

4.1 环境条件	2

4.2 机械要求	2

4.3 电气要求	3

4.4 绝缘性能	3

4.5 电磁兼容性（EMC）	4

4.6 系统组成	4

4.7 功能要求	5

4.8 通信接口要求	6

5 试验方法	7

5.1 环境影响试验	7

5.2 机械性能试验	7

5.3 电气性能试验	8

5.4 绝缘性能试验	9

5.5 电磁兼容性试验	9

5.6 功能试验	10

5.7 通信接口试验	11

6 检验规则	12

6.1 检验分类	12

6.2 检验方式	12

6.3 出厂检验	13

6.4 型式检验	13

7 标志、包装、运输和贮存	13

7.1 标志	13

7.2 包装	13

7.3 运输	13

7.4 贮存	13

附  录 A (规范性附录)	14

附  录 B (资料性附录)	15

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出。

本标准由中国仪器仪表行业协会归口。

本标准起草单位：。

本标准主要起草人：。

本标准首次发布。

低压用电户表关系检查仪

- 范围

本标准规定了低压用电户表关系检查仪（以下简称检查仪）的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等要求。

本标准适用于低压用电户表关系检查仪的设计、制造、检验、使用和验收。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.1—2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2—2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.4—2008 电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法

GB/T 2423.5—2019 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击

GB/T 2423.10—2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）》

GB/T 4208—2017 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 9254—2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB/T 13384—2008 机电产品包装通用技术条件

GB/T 16935.1—2008 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分 原理、要求和试验

GB/T 17215.211—2006 交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备

GB/T 17625.1—2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值

GB/T 17626.2—2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.4—2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5—2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.8—2006 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

DL/T 645—2007 多功能电能表通信协议

DL/T 698.45—2017电能信息采集与管理系统 第4-5部分：通信协议—面向对象的数据交换协议

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 低压用电户表关系检查仪　Checking instrument for the relationship of low-voltage power users and meter

检查低压用户与电能表之间的接线关系及故障状态，并具有一定存储、记录、打印等功能的仪器。

- 绝缘强度　insulating strength

可施加在检查仪指定部分之间不致产生飞弧或通过绝缘材料的电流不超过某规定电流值的直流或正弦交流电压。

- 单相（零）线串户　single-line cross-entry user

两户及以上表计出线（零线）与用户进线（零线）发生交叉的现象。

- 技术要求

  - 环境条件

    - 温湿度范围

在63 kPa～106 kPa（海拔4000 m及以下）的大气压力下，检查仪的工作和贮存运输温湿度条件应符合表1的温湿度要求。

- 检查仪环境要求

| 温度 | 规定的工作范围 | -10℃～40℃ |
| --- | --- | --- |
|  | 工作极限范围 | -20℃～50℃ |
|  | 贮存运输极限范围 | -25℃～70℃ |
| 相对湿度 | 年平均 | <75% |
|  | 30天，一年中这些天以自然方式分 | 95% |
|  | 其余时间有时为 | <85% |

注：在极限温度范围外，存贮和运输最长期限不大于6 h。

    - 大气压力

检查仪在海拔4000 m及以下（63.0 kPa～106.0 kPa）应能正常工作，高海拔地区要求检查仪满足在海拔4000 m～4700 m正常工作。

  - 机械要求

    - 概述

检查仪的设计和结构应能够保证在额定的工作条件下使用时，不引起任何危险，应保证：

a)防电击；

b)防过高温度；

c)防固体异物、灰尘和水进入；

d)内部部件固定牢靠。

在正常工作条件下易受腐蚀的所有部件应予以有效防护。在正常工作条件下，任一保护层不应由于一般的操作而损坏，不应由于在空气中暴露而损坏。

注：用于防腐环境的检查仪应满足特殊要求规定的附加要求。

    - 外壳

检查仪机壳应有封印，只能在拆开封印后才能打开外壳触及检查仪内部部件。

检查仪结构应保证在任何非永久变形时不妨碍检查仪良好工作。

检查仪的外壳应有足够的机械强度。各部件的位置应合理，读数方便，安装开关、按钮的位置应便于操作，检修方便。开关、按钮应有功能及方向的标志。

进行外壳试验后，检查仪应无损伤、无信息改变并能按本标准正确地工作。

    - 耐热与阻燃

接线端子座、端子盖和机壳应具备合适的安全性以防止火焰蔓延。不应因与之接触的带电部件的热过载而着火。

    - 安全防护等级

检查仪安全防护等级应符合GB/T 4208—2017中IP51的规定。

    - 接线端子及连接导线

接线端应固定在面板上，接触面应加工良好。端子排列上应便于接线和使用，同时应有明显的极性标志。

连接导线均应使用铜导线，并应有明显的标识。连接检查仪和户表接线端子的连接导线之间有良好的绝缘，导线截面≥1.5 mm²且中间不允许有接头。

  - 电气要求

    - 工作条件

电压测量范围：AC 0 V～400 V；电流测量范围：AC 0.2 A～50 A；频率测量范围：45 Hz～65 Hz。

    - 功耗

主机功耗≤3VA；

从机功耗≤3VA；

打印机待机功耗≤0.2VA。

    - 设备工作时间

主机、从机的连续工作时间如下：

a)主机：工作时间≥8 h；

b)从机：工作时间≥8 h。

  - 绝缘性能

    - 绝缘电阻

在正常试验条件和湿热试验条件下，按表2的测试电压在设备的端子处测量各电气回路对地和各电气回路间的绝缘电阻，其值应符合表2的规定(额定绝缘电压=产品的实际工作电压；测试电压=测试过程中仪器所施加的电压)。

- 绝缘电阻

| 额定绝缘电压 （V） | 绝缘电阻 ( MΩ ) |  | 测试电压 ( V ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 正常条件 | 湿热条件 |  |
| U ≤ 60 | ≥ 10 | ≥2 | 250 |
| 60 ＜U ≤ 300 | ≥ 10 | ≥2 | 500 |
| 300＜U≤700 | ≥ 10 | ≥2 | 1000 |

    - 间隙和爬电距离

参比电压超过40 V的线路的任何端子与地，以及与所有参比电压低于或等于40 V的辅助线路的端子之间的间隙和爬电距离应满足表3中规定。

- 间隙和爬电距离

| 从额定系统电压导出的相对地电压/V | 额定脉冲电压/V | 最小间隙/mm | 最小爬电距离/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 100 | 1500 | 1.0 | 2.2 |
| ≤ 150 | 2500 | 1.5 | 2.5 |
| ≤ 300 | 4000 | 3.0 | 5.0 |
| ≤ 600 | 6000 | 5.5 | 10.0 |

    - 绝缘强度

在标准大气压下，应承受频率50 Hz，历时1 min的工频耐压试验，施加如表4规定的试验电压，而无击穿、闪络及元器件损坏现象。

被试回路为：

——电源回路对地；

——信号回路对地；

- 试验电压

单位：V

| 额定绝缘电压 | 试验电压有效值 | 额定绝缘电压 | 试验电压有效值 |
| --- | --- | --- | --- |
| U≤60 | 500 | 125＜U≤250 | 2000 |
| 60＜U≤125 | 1500 | 250＜U≤400 | 2500 |

  - 电磁兼容性（EMC）

    - 概述

检查仪应保证在有传导和辐射以及静电放电等电磁骚扰影响下不损坏或不受实质性影响。试验后，应能恢复其原有性能，并能准确工作，存储程序不应有任何变化，内存数据不应丢失和改变。

    - 静电放电抗扰度

应承受GB/T 17626.2—2018中表1规定的试验等级为2级的静电放电试验，试验中不应出现误动作或死机现象，试验后应能够按照本标准正常工作。

    - 工频磁场抗扰度

应承受GB/T 17626.8—2006中表1规定的试验等级为3级的工频磁场抗扰度试验，试验过程中及试验后，应正常工作。

    - 电快速瞬变/脉冲群抗扰度

应承受GB/T 17626.4—2018中规定的试验等级为3级的电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验，试验过程中及试验后，应正常工作。

    - 浪涌抗扰度

应承受GB/T 17626.5—2008中规定的试验等级为3级的浪涌抗扰度试验，试验过程中及试验后，应正常工作。

    - 无线电干扰抑制

检查仪不应产生能干扰其它设备正常运行的传导和辐射噪声。应符合 GB/T 9254-2008中表2和表4的骚扰电压限制要求。

    - 谐波电流抑制

应符合GB/T 17625.1-2012中 C.10.2 的要求。

  - 系统组成

检查仪由主机、从机和电流钳组成。

a) 主机：系统主要部分，完成与电能表和从机进行通讯、信号采集以及数据处理的功能；

b）从机：配合主机完成串户检查工作。

  - 功能要求

    - 基本要求

检查仪应具有如下基本功能：

- 能导入系统用户档案数据，实现对电能表安装信息的比对，检查户表关系；

- 可在线路通电或断电情况下，实现对电能表与低压用户的接线关系和故障状态检查;

- 可现场打印检测结果，可将检测数据上传至电脑，用于打印检测报告和检查记录。

    - 功能模式

      - 概述

检查仪应具备通电和断电两种工作模式。

      - 通电工作模式

已通电的计量箱，在不影响居民用电的情况下，可以通过钳表在15秒内，测量用户的电能表接线及串户问题；计量箱内配置多功能电能表时，在不影响居民用户用电情况下，可以通过RS485通讯（或已认证的红外通讯）模式，在20秒内排查出用户电能表的串户问题。

      - 断电工作模式

在施工完成，还没有安装电能表或已安装电能表还未通电的计量箱，也能通过无电模式，在5秒内检测电能表接线问题。

    - 检测故障类别

检查仪应具备表5所示的故障检测类别。

- 检查仪检查类别

| 检查类别（增加模式） | 断电模式 | 通电模式 |
| --- | --- | --- |
| 资产信息核对 | √ | √ |
| 零相线串户 | √ | √ |
| 单零线串户 | √ | √ |
| 零相线反接 | √ | √ |
| 零线相线间的短接 | √ | / |
| 供电线路断路 | √ | √ |
| 用户3芯插座相序检查 | √ | √ |

    - 级联功能及测量通道

检查仪应具备级联功能。单台时应能支持18通道，即可以同时测量1～18路户表关系及故障状态问题；级联下，应能扩展至不低于36通道。

    - 回路屏蔽功能

具备回路屏蔽功能，如若某一回路异常，可以将此回路屏蔽不影响仪器逻辑判断，可正常使用。

    - 指示功能

工作指示：指示灯指示检查仪正常运行；

电池指示：当前电池剩余电量小于25%时，电池指示灯闪烁；小于10%时，指示灯变红；

市电指示：UA、UB、UC指示灯亮起，代表当前已接入市电请注意安全；

数码管显示：对相关表位号进行轮显；

测试表位指示：对测试表位进行指示，测试指示灯亮，数码管显示当前测量表位；

挂起表位指示：对挂起表位进行指示，挂起指示灯亮，数码管显示已挂起的表位；

火线、零线指示：钳表模式下，将钳表卡在亮灯表位的火线或零线上。

    - 充、放电保护功能

检查仪应具备充电保护功能，在8小时没有对电池充满，有充电异常指示，并进入充电保护状态；同时应具备放电保护功能，电量低于5%时自动关机。

    - 快速录入及扫描功能

支持现场录入电表号与房间号；可扫描电能表资产号。

    - 档案核对功能

可将客户档案信息导入设备，现场核对客户信息、表计条码信息、计量箱条码信息与客户档案的一致性，检查由于档案信息录入错误造成的户表关系错误情况。

    - 数据记录及存储功能

可上传测试结果，生成具备防伪标识的检测记录与报告。存储容量应不少于2000条的户表检查数据。

  - 通信接口要求

    - USB通信

检查仪应具备USB接口，支持热插拔。USB接口用于实现检查仪与PC机通讯，下载和上传测试方案及测试数据。

    - 无线通信

在无障碍物条件下，通讯距离≥50 m。

    - 载波通信

有效通讯距离≥200 m。

    - RS485通信

RS485通信要求如下：

a）	RS485接口通信遵循DL/T 645-2007协议、DL/T 698.45-2017协议及相关备案文件；

b）	检查仪与多功能电能表之间通信，实现检查仪对电能表数据的读取。

    - 红外通信

红外通信要求如下：

a）	红外有效通信距离≥3 m；

b）	红外通信遵循DL/T 645-2007协议、DL/T 698.45-2017协议及相关备案文件；

c）	检查仪与多功能电能表之间通信，实现检查仪对电能表（获取红外认证后）数据的读取。

- 试验方法

检查仪出厂检查项目和型式试验项目见附录A。

  - 环境影响试验

    - 概述

每项环境试验后，检查仪不应出现损坏或信息改变，并应按照本标准要求准确地工作。

    - 高温试验

按照GB/T 2423.2-2008中的规定，并在下列条件下进行试验：

a）检查仪为非工作状态，无包装；

b）温度：70℃±2 ℃；

c）试验时间：24 h。

试验后应正常工作。

    - 低温试验

按照GB/T 2423.1-2008中规定，并在下列条件下进行试验：

a）检查仪为非工作状态，无包装；

b）温度：-25 ℃±2 ℃；

c）试验时间：24 h。

试验后应正常工作。

    - 交变湿热试验

按照GB/T 2423.4-2008中的规定，并在下列条件下进行试验：

a）检查仪为非工作状态，无包装；

b）变化型式1；

c）上限温度：40 ℃±2 ℃；

d）不采取特殊的措施来排除表面潮气；

e）试验周期：6个周期(4 h/周期)。

试验终止后24 h，检查仪应进行下列测试：

a) 按5.4的规定进行绝缘性能试验。其中试验电压乘以因数0.8；

b) 功能试验。检查仪不应出现损坏和信息改变，并应按本标准的要求准确工作。

交变温热试验也用作腐蚀试验。目测试验结果，不应出现能影响检查仪性能的腐蚀痕迹。

  - 机械性能试验

    - 外壳试验

      - 冲击试验

试验应在以下条件下，按GB/T 2423.5-2019进行：

a)检查仪在非工作状态下，无包装；

b)半正弦脉冲；

c)峰值加速30 g(300 m/s2)；

d)脉冲周期18 ms。

试验后，仪表应无损伤或信息改变并能按本标准正确地工作。

      - 振动试验

试验应在以下条件下，按GB/T 2423.10-2008进行：

a)检查仪在非工作状态下，无包装；

b)频率范围：10 Hz～150 Hz；

c)交越频率：60 Hz；

d)f<60 Hz，恒定振幅0.075 mm；

e)f>60 Hz，恒定加速度9.8 m/s2；

f)单点控制；

g)每轴扫描周期数10。

注：10个扫描周期=75 min。

试验后，仪表应无损伤或信息改变并能按本标准正确地工作。

      - 跌落试验

试验应在以下条件下进行：

a)检查仪在非工作状态下，无包装；

b)跌落高度：500 mm；

c)跌落频率：5 次/min；

d)试验表面：20 mm厚木板或坚硬地面；

试验后，仪表应无损伤或信息改变并能按本标准正确地工作。

    - 耐热与阻燃试验

试验应按照GB/T 17215.211—2006规定，以下列条件进行：

a）端子座：960℃ ± 10℃

b）端子盖和壳体：650℃ ± 10℃

c）作用时间：30s ± 1s。

    - 安全防护等级试验

试验应按照GB/T 4208—2017中的13.4、14.1的规定进行。

  - 电气性能试验

    - 电参量测量试验

试验按以下条件进行：

a）温度：0℃ ~ 40 ℃；

b）电压：AC 0 ~ 400 V；

c）电流：AC 0.2 A～50 A；

d）频率：45 Hz ~ 65 Hz。

使用检查仪进行电参量测量试验，试验中，电压测量不少于3个测试点，电流测量不低于5个测试点，记录各测试点的测量准确度。试验结果以准确度符合检查仪铭牌标示作为合格判断依据。

    - 功耗试验

使用功率分析仪分别对主机、从机进行功耗测试，试验结果以符合4.3.2中的要求作为合格判断依据。

    - 设备续航试验

试验按以下条件和步骤进行：

a) 检查仪处于满电开机状态；

b) 使用检查仪进行串户检查工作；

c) 以工作45分钟，待机15分钟为一个周期（1h/周期）；

d) 记录检查仪电量告警时的工作周期数。

试验结果以能符合4.4.3的要求为合格判断依据。

  - 绝缘性能试验

    - 绝缘电阻试验

试验应在以下条件下进行：

a）试验电压：1 kV；

b）试验时间：60 s。

使用绝缘电阻表对检查仪进行绝缘电阻测试，试验结果以符合表2中的绝缘电阻要求为合格判断依据。

    - 间隙和爬电距离试验

试验应按GB/T 16935.1-2008中6.1.2的规定进行。

    - 绝缘强度试验

试验应按GB/T 16935.1-2008，在以下条件下进行。

a）试验电压：2 kV；

b）电源容量：≥500 VA；

c）电压波形：正弦波；

d）试验时间：60 s。

试验中，所有参比电压小于40 V的线路应接地。

  - 电磁兼容性试验

    - 静电放电抗扰度试验

试验应按GB/T 17626.2-2018，在以下条件下进行：

a）作为台式设备试验；

b）检查仪在工作状态；

c）接触放电；

d）试验电压：4 kV；

e）放电次数：10；

f）如因无外露金属部件不能进行接触放电，则以8 kV试验电压进行空气放电。

    - 工频磁场抗扰度试验

试验应按GB/T 17626.8-2006，在以下条件下进行：

a）作为台式设备试验；

b）检查仪在工作状态；

c）磁场强度：10 A/m。

    - 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

试验应按GB/T 17626.4-2018，在以下条件下进行：

a）作为台式设备试验；

b）检查仪在工作状态；

c）在耦合器与EUT之间的线缆长度：≤ 1 m；

d）试验电压应以共模方式（线对地）作用于：

1）电压线路

2）辅助线路

e）电压线路试验电压：2 kV；

f）参比电压超过40 V的辅助线路试验电压：1 kV；

g）试验时间：每一极性60 s。

试验中，功能或性能允许短暂的降低或丧失。

    - 浪涌抗扰度试验

试验应按GB/T 17626.5-2008，在以下条件下进行：

a）检查仪在工作状态；

b）浪涌发生器与检查仪之间的线缆长度：1 m；

c）以差模方式（线对线）试验；

d）在电压线路上的试验电压：2 kV，发生器电源阻抗：2 Ω；

e）在参比电压超过40V的辅助线路试验电压：1 kV，发生器电源阻抗：42 Ω；

f）试验次数：正负极性各5次；

g）重复速率：5分钟一次。

试验中，功能或性能允许短暂的降低或丧失。

    - 无线电干扰抑制试验

试验应按GB/T 9254-2008，在以下条件下进行：

a）作为B类设备；

b）作为台式设备试验；

c）仪表在工作状态。

试验结果应符合GB/T 9254-2008中表2和表4的骚扰电压限制要求。

    - 谐波电流抑制试验

按GB/T 17625.1-2012中 C.10.2 的要求和方法进行。

  - 功能试验

    - 通电工作模式测试

试验应在以下条件下进行：

a）电能表与用户处于通电状态；

b）检查仪处于正常开机状态；

c）受试设备数量：≥ 3。

使用检查仪进行串户检查工作，试验结果以检查仪能够正确完成串户检查工作作为合格的判断依据。

    - 断电工作模式测试

试验应在以下条件下进行：

a）电能表与用户处于断电状态；

b）检查仪处于正常开机状态；

c）受试设备数量：≥ 3。

使用检查仪进行串户检查工作，试验结果以检查仪能够正确完成串户检查工作作为合格的判断依据。

    - 故障类别判断测试

试验应在以下条件下进行：

a）检查仪处于正常开机状态；

b）试验环境应能模拟出表5所示的故障类别；

c）受试设备数量：≥ 3。

使用检查仪进行故障类别判断，试验结果以能够完成表5所示的故障类别检测为合格判断依据。

    - 级联功能测试

试验应在以下条件下进行：

a）检查仪处于正常开机状态；

b）试验环境的户表关系数量：≥ 36；

c）受试设备数量：≥ 3。

使用检查仪进行户表关系检查，试验结果以单台检查仪能够同时完成不低于18户的检查工作，经过级联能够同时完成不低于36户的检查工作为合格判断依据。

    - 回路屏蔽功能测试

试验应在以下条件下进行：

a）检查仪处于正常开机状态；

b）试验环境应能设置任意回路异常；

c）受试设备数量：≥ 3。

使用检查仪对具有回路异常的户表关系环境进行串户检查工作，试验结果以检查仪能够对异常回路进行屏蔽，并完成非异常回路的户表关系检查作为合格判断依据。

    - 指示功能测试

试验应在以下条件下进行：

a）检查仪处于正常开机状态；

b）试验环境光线充足；

c）受试设备数量：≥ 3。

使用检查仪进行串户检查工作，试验结果以能够完成4.7.6的要求作为合格判断依据。

    - 充、放电保护功能测试

使用与检查仪配套的电源适配器对无电关机状态的检查仪进行充电，使用满电开机状态的检查仪进行串户检查工作。试验结果以能够符合4.7.7的要求作为合格判断依据。

    - 数据录入及扫描功能测试

试验应在检查仪处于正常开机状态下进行，使用与检查仪配套的扫描仪对电能表及表箱条形码进行扫描。试验结果以检查仪能够完成电能表资产号及表箱号扫描录入作为合格判断依据。

    - 档案核对功能测试

将营销系统档案导入检查仪，使用与检查仪配套的扫描仪对电能表及表箱条形码进行扫描录入，进行档案核对。试验结果以检查仪能够导入营销系统档案并能够进行现场校对作为合格判断依据。

    - 数据记录及存储功能测试

试验应在检查仪处于正常开机条件下进行，使用检查仪进行串户检查工作。试验结果以检查仪能够生成带防伪标志的检测报告并可以上传数据为合格判断依据。

  - 通信接口试验

    - USB通信试验

试验应按以下条件及步骤进行：

a）检查仪处于正常工作状态；

b）使用与检查仪配套的USB线缆连接PC；

c）通过PC/检查仪进行测试方案下载和测试数据上传。

试验结果以检查仪能够通过USB接口下载测试方案和上传测试数据至PC作为合格判断依据。

    - 无线通信试验

对于主机与从机之间采用无线通信的检查仪，试验应按以下条件及步骤进行：

a）检查仪主机、从机均处于正常工作状态；

b）主机与从机之间距离：≥ 50 m；

c）使用检查仪进行主机、从机间通信；

d）试验次数：不小于50次；

e）记录通信成功和失败的次数并统计。

试验结果以通信成功率≥ 98%为合格判断依据。

    - 载波通信试验

对于主机与从机之间采用载波通信的检查仪，试验应按以下条件及步骤进行：

a）检查仪主机、从机均处于正常工作状态；

b）主机与从机之间距离：≥ 200 m；

c）使用检查仪进行主机、从机间通信；

d）试验次数：不小于50次；

e）记录通信成功和失败的次数并统计。

试验结果以通信成功率≥ 98%为合格判断依据。

    - RS485通信试验

试验应在以下条件下进行：

a）检查仪处于正常开机状态；

b）多功能电能表处于正常工作状态；

将检查仪和电能表的RS485通信口通过485线缆连接，进行485通信。试验结果以检查仪能够抄读电能表数据作为合格判断依据。

    - 红外通信试验

试验应在以下条件下进行：

a）检查仪处于正常开机状态；

b）多功能电能表处于正常工作状态；

c）通信距离：≥3 m。

将检查仪红外通信口对准电能表进行电能表数据抄读。试验结果以检查仪能够正确抄读电能表数据作为合格判断依据。

- 检验规则

  - 检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

  - 检验方式

检验由制造厂质量检验部门或委托国家指定的质量监督机构进行，订货方可派代表参加。

  - 出厂检验

每台产品应按本标准规定的出厂检验项目检查合格后，发给合格证书方能出厂，出厂检验项目见附录A。

  - 型式检验

有下列情况之一应进行型式检验：

a）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b）正式生产后如结构、材料、工艺有较大改变或其他原因而可能影响产品性能时；

c）正常生产时，每两年或积累一定产量后，应周期性进行一次检验；

d）产品长期停产后，恢复生产时；

e）出厂检验结果与上次型式检验有较大的差异时；

f）国家质量监督机构提出型式检验的要求时。

型式检验应在出厂检验合格批中随机抽取不少于2台，并按本标准所有要求项目（见附录A）（规范性附录）进行检验。如检验中有不合格项目时，可在同一批中再抽取加倍数量样品对不合格项目进行复验，如全部样品合格，则型式检验认为合格。

复检的不合格项目不应该超过两项，且不属同一类型，否则型式检验判为不合格。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

产品必须具有下列标志，根据新产品的发展可增设其它必要的标志，标志应清晰，不易涂掉，并便于阅读。

a）产品型号、名称；

b）生产厂名、产地及商标；

c）出厂日期及编号；

d）相应标准的编号。

  - 包装

产品包装应符合GB/T 13384-2008的规定。

包装产品的随机文件有：

a）产品合格证；

b）产品说明书；

c）装箱清单；

d）出厂报告及其它相应的技术资料。

  - 运输

除非另有规定，允许用任何运输工具运输，在运输应避免雨淋、撞击和靠近酸、碱等腐蚀性物质。

  - 贮存

包装完好的产品放在温度为0～40 ℃、相对湿度＜70%、大气压力为86 kPa～106 kPa、通风和无腐蚀性气体的仓库中存储。

- 附  录 A
(规范性附录)

检查仪试验项目

此试验项目分类适用于出厂检查、验收检测和型式试验，具体试验项目分类见下表。试验样本不合格判定见本标准对应条款描述。

表 A.1 出厂检查、验收检测和型式试验项目分类表

| 序号 | 试验项目名称 | 型式试验 | 出厂检验 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境试验 | △ |  | 4.1 | 5.1 |
| 2 | 外壳试验 | △ |  | 4.2.1 | 5.2.1 |
| 3 | 耐热与阻燃试验 | △ |  | 4.2.2 | 5.2.2 |
| 4 | 安全防护等级试验 | △ |  | 4.2.3 | 5.2.3 |
| 6 | 电气性能试验 | △ | △ | 4.3 | 5.3 |
| 7 | 绝缘电阻试验 | △ | △ | 4.4.1 | 5.4.1 |
| 8 | 间隙和爬电距离试验 | △ | △ | 4.4.2 | 5.4.2 |
| 9 | 绝缘强度试验 | △ | △ | 4.4.3 | 5.4.3 |
| 10 | 静电放电抗扰度试验 | △ |  | 4.5.1 | 5.5.1 |
| 11 | 工频磁场抗扰度试验 | △ |  | 4.5.2 | 5.5.2 |
| 12 | 电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验 | △ |  | 4.5.3 | 5.5.3 |
| 13 | 浪涌抗扰度试验 | △ |  | 4.5.4 | 5.5.4 |
| 14 | 无线电干扰抑制试验 | △ |  | 4.5.5 | 5.5.5 |
| 15 | 谐波电流抑制试验 | △ |  | 4.5.6 | 5.5.6 |
| 16 | 功能试验 | △ | △ | 4.7 | 5.6 |
| 17 | 通信接口试验 | △ | △ | 4.8 | 5.7 |
| 注：“△”表示需要做本项试验。 |  |  |  |  |  |

- 附  录 B
(资料性附录)

检查仪工作原理

检查仪工作原理如图图B.1所示。

主机和从机通过电能表和用户之间的输电线路通讯，主机检测从机注入的信号，并判断结果后回传从机，从机接收平板电脑命令并回传结果信息给平板电脑，平板电脑对数据分析并显示结果。

图B.1 检查仪工作原理