电磁水表团体标准

T/CIMA  0034—2020

电磁水表

（征求意见稿）

2020-XX-XX发布                                           2020-XX-XX实施

中国仪器仪表行业协会发布

目次

前言	Ⅰ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和计量单位	1

4 概述	2

5 计量要求	3

6 技术要求	5

7 试验方法	12

8 检验	15

9 标志、包装和贮存	18

10 承诺	18

附录A（规范性附录）安装要求	18

前言

本标准按GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由上海工业自动化仪表研究院有限公司提出。

本标准由中国仪器仪表行业协会归口。

本标准负责起草单位：。

本标准参加起草单位：。

本标准主要起草人：。

电磁水表

- 范围

本标准规定了电磁水表的结构、分类、计量要求、技术要求、安装要求、试验方法、检验规则等。

本标准适用于测量封闭管道内满管水体积的电磁水表。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是未注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191-2008  包装储运图示标志

GB/T 778-2018  饮用冷水水表和热水水表

GB/T 4208-2008  防护等级(IP代码)

GB/T 9969-2008  工业产品使用说明书  总则

GB/T 13384-2008  机电产品包装通用技术条件

GB/T 17626.1  电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论

GB/T 17626.2  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3  电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4  电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T 17626.6  电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.11  电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

GB/T 18660-2002  封闭管道中导电液体流量的测量  电磁流量计的使用方法

GB/T 20000.1—2014  标准化工作指南 第1部分：标准化和相关活动的通用术语

GB/T 20729—2006  封闭管道中导电液体流量的测量  法兰安装电磁流量计  总长度

GB/T 25474—2010  工业自动化仪表  公称通径值系列

GB/T 25480—2010  仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法

JJF1777-2019 饮用冷水水表

JJG 162-2019  饮用冷水水表

JB/T 9248-2015  电磁流量计

- 术语和计量单位

GB/T 778—2018、GB/T18659-2002界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 电磁水表及其部件

    - 电磁水表 electromagnetic water meter

电磁水表，又称电磁式水表，是基于法拉第电磁感应定律，测量封闭管道内满管水体积的水表。

    - 通信装置 communication device

获取当前或历史的数据并通过信号接口输出的装置。

  - 计量单位

电磁水表的测量、显示、打印和存储量的计量单位均应采用法定计量单位，主要量及其计量单位应符合表1的规定。

表1 计量单位

| 量的名称 | 单位名称 | 单位符号 |
| --- | --- | --- |
| 累计流量或体积 | 立方米 | m³ |
| 瞬时流量 | 立方米每小时 | m³/h |
| 瞬时流速 | 米每秒 | m/s |

- 概述

  - 原理

电磁水表是水表的一种，用于计量流经封闭满管道中水的体积总量及瞬时流量。

当水流经电磁水表的测量传感器时，测量传感器通过法拉第电磁感应原理感应出与水的流速成正比的电信号，并通过电极采集后将电信号传送给转换器，转换器将接收的信号进行转换和运算，以可显示的测量结果的方式传送给指示装置，由指示装置指示出水量，一般转换器也同时将测量结果传送给通信装置；电磁水表测量的是面流速，通常只有一个传感器系数。

  - 结构

电磁水表一般由传感器、转换器、通信装置组成。

传感器包括下列单元：

- 流过被测导电液体的电绝缘测量管；

- 一对或多对径向对置的电极，测量由导电液体流动所产生的信号；

- 在测量管中产生磁场的电磁体；

转换器的主要功能如下：

- 向传感器提供励磁线圈的励磁电流；

- 对流量信号进行放大、转换和显示，并输出为指示装置和通信模块能接受的信号。

注：转换器包含计算器、指示装置、存储器等。

通信装置的主要功能如下：

- 有线型：获取当前或历史的流量数据并通过有线信号接口输出，如：RS485等。

- 无线型；获取当前或历史的流量数据并通过无线通信装置传输至平台，一般采用GPRS、NB-IoT等方式。

  - 分类

电磁水表按传感器和转换器的连接方式分为：

——分体型，将传感器、转换器各自独立设置，中间用信号线和励磁线连接；

——一体型，将传感器、转换器作为一个整体设置，通信装置可作为整体的一部分，也可单独设置。

按连接方式分为：

——法兰式；

——螺纹式；

——夹持式；

——卡箍式。

- 计量要求

  - 计量性能要求

    - 电磁水表的流量特性

    - 电磁水表的流量特性由Q1、Q2、Q3和Q4的数值确定。

    - Q3的值应从表2中选取。

表2  Q3值的数列

| 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 16 | 25 | 40 | 63 |
| 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| 1000 | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 |

该系列数可以按此序列扩展到更大或者更小的数值，Q3对应流速一般不大于5.7m/s。

- 比值Q3/Q1可从表3中选取。

表3  Q3/Q1值的数列

| 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 630 | 800 | 1000 | 1200 |

该列数可以按此序列扩展到更高的数值。

- 比值Q2/Q1为1.6。

- 比值Q4/Q3为1.25。

    - 准确度等级、最大允许误差和重复性

    - 准确度等级和最大允许误差

电磁水表的准确度等级分为0.5级、1级、2级，不同准确度等级的电磁水表的最大允许误差应符合表4的规定。

表4  电磁水表的最大允许误差

| 流量 |  | 低区 | 高区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q1≤Q＜Q2 | Q2≤Q＜10Q2 | 10Q2≤Q≤Q4 |
| 最大允许误差 | 0.5级 | ±3% | ±1% | ±0.5% |
|  | 1级 | ±3% | ±1% |  |
|  | 2级 | ±5% | ±2% |  |

- 示值误差曲线

如果电磁水表所有的示值误差符号相同，则至少其中一个示值误差应不超过最大允许误差的二分之一。

- 重复性

电磁水表的重复性不得超过相应准确度等级规定的最大允许误差绝对值的三分之一。

  - 温度等级

电磁水表应按水温范围分级，制造商应按表5选择水温范围。

水温应在电磁水表的入口处测量。

表5 电磁水表的温度等级

| 等级 | 最低允许温度（mAT） ℃ | 最高允许温度（MAT） ℃ |
| --- | --- | --- |
| T30 | 0.1 | 30 |
| T50 | 0.1 | 50 |
| T70 | 0.1 | 70 |
| T90 | 0.1 | 90 |
| T130 | 0.1 | 130 |
| T180 | 0.1 | 180 |
| T30/70 | 30 | 70 |
| T30/90 | 30 | 90 |
| T30/130 | 30 | 130 |
| T30/180 | 30 | 180 |

  - 水温

水的温度在额定工作条件范围内变化时，电磁水表应满足适用的最大允许误差要求。

  - 逆流

电磁水表应可计量逆流,从显示体积中减去逆流体积，或者分开记录。正向流和逆流的最大允许误差均应能达到5.1.2的要求。

  - 无流量或无水

无流量或无水时，电磁水表的累积量应无变化。

  - 静压

电磁水表应能承受以下试验压力而不出现泄漏或损坏：

- 最高允许压力的1.6倍，15min；

- 最高允许压力的2倍，5min。

  - 过载水温

温度等级大于T50的电磁水表应能承受MAT+10℃的水温历时1h的试验，试验后应满足相应的最大允许误差。

  - 水压

水的压力在额定工作条件范围内变化时，电磁水表应满足适用的最大允许误差要求。

  - 静磁场

电磁水表在表6静磁场存在的情况下，应能满足5.1.2的要求。

表6 静磁场影响

| 影响因子 | 静磁场影响 |
| --- | --- |
| 磁铁类型 | 环形磁铁 |
| 外径 | 70 mm ± 2 mm |
| 内径 | 32 mm ± 2 mm |
| 厚度 | 15 mm |
| 材料 | 各向异性铁氧体 |
| 磁化方式 | 轴向（1北1南） |
| 剩磁 | 385 mT～400 mT |
| 矫顽力 | 100 kA/m～140 kA/m |
| 距表面1 mm以内测得的磁场强度 | 90 kA/m～100 kA/m |
| 距表面20 mm处测得的磁场强度 | 20 kA/m |

  - 耐久性

电磁水表应能经受GB/T778.2-2018的7.11规定的耐久性试验，模拟电磁水表工作条件，其中准确度等级0.5级电磁水表的示值误差曲线及其变化量应符合表7的规定。

表7 准确度等级0.5级电磁水表的最大允许误差及示值误差曲线的允许变化量

| 准确度等级 | 0.5级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 低区 | 高区 |  |
|  | Q1≤Q＜Q2 | Q2≤Q＜10Q2 | 10Q2≤Q≤Q4 |
| 最大允许误差 | ±4% | ±1.5% | ±1% |
| 示值误差曲线的允许变化量 | ≤2% | ≤1% | ≤0.5% |

- 技术要求

  - 外观检查要求

    - 外观、标志和封印

    - 外观

电磁水表的结构应完整。

新制造电磁水表的外壳色泽应均匀，易锈蚀部件的表面和内壁均应有可靠的防腐蚀涂镀层，无明显起泡、锈斑和涂镀层剥落等缺陷。

使用中或修理后的电磁水表应无可觉察的变形，外表退化不应导致标志缺失，影响使用；内壁涂镀层仍应完好，无显著改变表面粗糙度的锈蚀和污垢沉积；流道内应无可见的杂物、零部件断裂或变形的痕迹。

无论是新制造，还是使用中或修理后的电磁水表，显示窗应持续保持清晰易读，无附件阻挡、指示退化、显示闪烁、笔画缺失或杂物污染等读数缺陷。

- 计量法制标志

电磁水表的显著位置应标志有计量器具型式批准标志和编号。

新制造电磁水表应带有出厂检验合格证。

电磁水表应清晰、永久地在外壳、指示装置的铭牌、不可分离的表盖等处，集中或分散标明下列信息：

a） 计量单位；

b） 准确度等级，如果不为2级；

c） Q3和Q3/Q1的数值：如果电磁水表可测量逆流且Q3和Q3/Q1的数值在正向和逆流的情况下不同，则Q3和Q3/Q1的数值均应按对应流向描述，其中比值Q3/Q1可表述为R，如“R160”；

d） 制造商的名称或注册商标；

e） 制造年月，其中年份至少为最后两位；

f） 编号；

g） 流动方向（标志在电磁水表壳体的两侧，如果在任何情况下都能很容易看到表示流动方向的指示箭头，也可只标志在一侧）；

h） 最大允许压力（MAP），如果超过1MPa，或者对于DN500及以上，超过0.6MPa；

j） 温度等级，如果不为T30；

k） 压力损失等级；

l） 流场敏感度等级，如果不为U0/D0；

m） 对于外部电源：电压和频率；

n） 对于可更换电池：更换电池的最后期限；

o） 对于不可更换电池：更换电磁水表的最后期限；

p） 环境等级：

——B级：在建筑物内固定安装的电磁水表，环境温度范围：+5 ℃～+55 ℃，无显著振动和冲击；

——O级：在室外固定安装的电磁水表，环境温度范围：-25 ℃～+55 ℃，无显著振动和冲击；

——M级：移动式电磁水表，环境温度范围：-25 ℃～+55 ℃，承受显著振动和冲击。

q） 电磁环境等级：

——E2级：工业电磁环境。

与电磁水表使用有关的其它说明性信息应在使用说明书等随机文件中载明，如果电磁水表的型式批准文件指定。

- 封印

电磁水表应有可以施加检定标志和封闭结构或带封印的保护装置，以保证电磁水表安装前和正确安装后，在不损坏保护装置或保护装置封印的情况下无法拆卸或者改动电磁水表。检定标志应施加在无需拆卸电磁水表的情况下便可见的部位。

电磁水表还应采取电子封印，只允许授权人员通过密码（口令）或特殊设备（例如钥匙）接触参数，密码应能更换，且每次修改应留下修改前后的记录。

使用中的电磁水表应按制造商的规定安装，对不允许自行拆卸的连接部位应有可靠的封印保护装置。

    - 外部结构

电磁水表及其测量传感器、计算器和指示装置，对计量性能有影响或不允许使用者自行调整的部位，包括与相关测量仪表连接的接口，均应设计成封闭结构，或者留有加盖封印的位置。这些结构或封印被破坏后，应留下不可恢复的痕迹。如果设计成适合现场监督，应有相应的信号接口，且接口应有可靠的封印和防护措施。

    - 材料

电磁水表的制造材料的强度和耐用度应满足电磁水表的特定使用要求。

电磁水表的制造材料应不受工作温度范围内水温变化的不利影响。

电磁水表内所有接触水的零部件应采用通常认为是无毒、无污染、无生物活性的材料制造，应符合国家法律法规的要求。

电磁水表的制造材料应能抗内、外部腐蚀，或进行适当的表面防护处理。

电磁水表的设计、组成及结构应不便于利用最大允许误差或有利于任何一方。

    - 指示装置

电磁水表的指示装置应连续、周期性或当有需要时至少显示瞬时流量、累计流量、电磁水表状态、故障，若是电池供电，还应显示电池电量，指示应易读、可靠、清晰可视。

指示装置应包含用于试验和检定的可视化装置。

指示装置可以包含用于自动试验和检定的附加元件。

显示瞬时流量应用立方米（m3/h）来表示，符号m3/h一般紧邻显示数字；显示累计流量应用m3来表示，符号m3一般紧邻显示数字；状态、故障、电池电量一般用可视化图案表示。

按表8所示，指示装置的累计流量应以立方米为单位记录，期间不复零。

表8 电磁水表的指示范围

| Q3/m3/h | 指示范围（最小值）/m3 |
| --- | --- |
| Q3≤6.3 | 9 999 |
| 6.3＜Q3≤63 | 99 999 |
| 63＜Q3≤630 | 999 999 |
| 630＜Q3≤6 300 | 9 999 999 |

表6可以随Q3值扩大。

任何一个给定数字的进位应在相邻的低位数从9变化到0时完成。数字的显示高度至少应达到4mm。

允许永久性或非永久性地显示，对于非永久性显示，应在任意时间都可以显示至少10 s；电磁水表应提供全部显示的可视化检查，按下列顺序进行：

a） 对于七段显示模式，点亮所有笔画（例：所有“8”的测试）；

b） 对于七段显示模式，熄灭所有笔画（“全空白”测试）；

c） 对于图像模式显示，用等效测试来验证显示故障不会引起任何数字的错误判断；

d）此顺序的每个步骤应至少持续1s。

  - 基本功能要求

    - 显示功能

电磁水表应具有流量及其它流体参数显示功能，并可显示正向流量累积量、逆流量累积量、正向与逆流量累积量的差、自检状态、报警信息等内容。

    - 通信功能

    - 模拟输出信号

电磁水表可采用以下模拟输出信号：

- 频率输出信号：

- 由制造商规定，一般为1kHz。允许最大外接直流电源电压：30 V（或由制造商规定）；

- 脉冲输出信号：

- 由制造商规定。允许最大外接直流电源电压：30V（或由制造商规定）。

- 数字通信信号

电磁水表一般采用以下数字通信信号：

- 有线通信信号：

- 串口通信信号；

- 无线通信信号：

- 无线通信信号，一般采用GPRS、NB-IoT等方式。

    - 自诊断功能

电磁水表应具有检查电参数是否正常的自诊断功能。

    - 断电保护功能

电磁水表应具有断电保护功能，当电源中断时，设置参数、累计总量等数据应能准确保持，电源恢复后，无需重新设置。

    - 密码锁功能

电磁水表的参数设定功能应采取多级加密保护，根据不同权限设置不同密码，以防止非专业操作人员误操作。

  - 通用技术要求

    - 公称通径

电磁水表的公称通径应从GB/T 25474—2010的表1中选取。

    - 连接尺寸

法兰连接式电磁水表的法兰连接尺寸应符合GB/T 9112—2010的规定。公称通径的法兰连接式传感器的法兰端面间长度应符合GB/T 20729—2006的规定。用户对法兰连接尺寸、长度有特殊要求的，可由用户与制造商协商确定。

    - 环境等级

电磁水表根据适用的气候和机械环境条件分为三个环境等级：

——B级：在建筑物内固定安装的电磁水表，环境温度范围：+5 ℃～+55 ℃， 无显著振动和冲击；

——O级：在室外固定安装的电磁水表，环境温度范围：-25 ℃～+55 ℃，无显著振动和冲击。

——M级：移动式电磁水表，环境温度范围：-25 ℃～+55 ℃，承受显著振动和冲击。

    - 电磁环境等级

电磁水表的电磁环境等级为E2级（工业电磁环境）。

    - 电源

    - 总要求

电磁水表可以采用下列三种不同的基本供电方式：

- 外部电源；

- 不可更换电池；

c） 可更换电池。

这三种供电方式可以独立使用，也可以组合使用。

- 外部电源

外部电源供电应满足下列要求：

a） 在外部电源（交流或直流）发生故障时，故障前的体积示值不会丢失，并且保持至少5年之内仍能读取，相应的数据存储应至少每天进行一次或者相当于Q3流量下每10 min的体积存储一次；

b） 电源中断应不影响电磁水表的其它性能或参数；

注：符合此项规定并不一定保证电磁水表能继续记录在电源中断期间所消费的体积。

- 电磁水表的电源连接端应有防止擅动的保护措施。

- 不可更换电池

不可更换电池供电应满足下列要求：

a） 制造商应确保电池的预期使用寿命能保证电磁水表的正常工作年限比电磁水表的使用寿命长至少一年；

b） 电磁水表上应有电池电量低或者电量耗尽指示符或显示电磁水表更换日期。如果寄存器的显示器显示“电池电量低”的信息，则自该信息显示之日起，应至少还有180d的使用寿命。

注：在确定电池和进行型式评价时，预计会综合考虑规定最大允许记录总体积、显示体积、标示工作寿命、远程抄表、极端温度和水的导电率等因素。

- 可更换电池

可更换电池供电应满足下列要求：

- 当电源为可更换电池时，制造商应对电池的更换做出明确规定。

- 电池低电量或电池耗尽提示，或者电池更换时间显示，如果寄存器的显示器出现了低电量提示，则自该信息显示之日起到电池用完止，应至少还有180d的可用寿命。

c） 更换电池时，电源中断应不影响电磁水表的性能和参数；

注：可以预料，在确定电池和进行型式评价时会考虑最大允许体积、显示体积、额定工作寿命、远传读数和极端温度（如果有必要，还包括水的传导性）等综合因素。

d） 更换电池应采用不必损坏法制计量封印的方法；

e） 电池舱应有防止擅动的保护措施；

f） 可更换电池的使用寿命应不低于电磁水表周期检定的一个周期，一般电池使用寿命不少于6年。

    - 额定工作压力

传感器额定工作压力从以下系列值中选取：

1.0，1.6（单位为兆帕，MPa）。

特殊要求由用户和制造商协议确定。

    - 外壳防护

电磁水表外壳防护等级应符合IP68的规定。

    - 绝缘强度

对于外部交流或直流供电的电磁水表，在不工作状态下，应能承受表9规定的正弦交流试验电压，其频率为50Hz，泄漏报警电流为10mA，历时1min的绝缘强度试验，应无击穿和飞弧等现象。

    - 绝缘电阻

对于外部交流或直流供电的电磁水表，各端子（见表9）之间的绝缘电阻应不小于20MΩ。

表9 绝缘强度试验参数

| 类型 | 试验端子 | 试验电压（有效值） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 供电电源：交流220V，50Hz | 供电电源：直流12V、24V、36V |
| 传感器 | 励磁端子与电极端子 | 500V |  |
|  | 励磁端子与外壳 |  |  |
|  | 电极端子与外壳 |  |  |
| 转换器 | 电源端子与外壳 | 1500V | 500V |

    - 接地

对于外部交流或直流供电的电磁水表，将转换器的输入和输出端子依次接地时，其输出信号下限值和量程的变化量应不超过电磁水表最大允许误差绝对值的1/2。

    - 耐运输贮存性能

电磁水表在包装条件下，应能承受以下各项耐运输贮存性能试验，试验后其仍应符合5.1.2的要求：

- 高温（60℃±2℃）；

- 低温 （-20℃±2℃）；

- 冲击（峰值加速度100m/s2±10m/s2，连续冲击次数1000次±10次，脉冲重复频率60次/min～100次/min）；

- 自由跌落（高度100mm）；

- 平面跌落（倾角30°）。

    - 压力损失

对于电磁水表，在Q1至Q3之间，流过电磁水表的压力损失，应不超过0.040 MPa。

制造商应按表10所列的数值选取压力损失等级。

表10 压力损失等级

| 等级 | 最大压力损失 |
| --- | --- |
|  | MPa |
| Δp40 | 0.040 |
| Δp25 | 0.025 |
| Δp16 | 0.016 |
| Δp10 | 0.010 |

    - 数据存储

电磁水表应能至少存储最近60个月的瞬时流量、累积流量、故障及对应的时间标志。数据存储密度由制造商声明。

    - 安装条件

为了确保流速分布的均匀性，提高测量准确度，电磁水表的上、下游应设置直管段。直管段长度应从从法兰中心开始计算。上游存在锥角不大于15º的渐缩管可视为直管。

直管段长度要求根据电磁水表的公称通径和上、下游可能存在管件及设备的类型确定。

制造商应按表11和表12规定流动剖面敏感度等级。

表11 对上游流速场不规则变化的敏感度等级（U）

| 等级 | 必需的直管段 DN |
| --- | --- |
| U0 | 0 |
| U3 | 3 |
| U5 | 5 |

表12 对下游流速场不规则变化的敏感度等级（D）

| 等级 | 必需的直管段 DN |
| --- | --- |
| D0 | 0 |
| D3 | 3 |

  - 与影响因子和扰动有关的要求

    - 影响因子和扰动的要求

电磁水表在表13规定的影响因子作用下，其示值误差仍应符合相应准确度等级的最大允许误差要求；在表13规定的扰动作用下应不出现明显偏差，或按设计要求对明显偏差作出响应。在施加影响因子和扰动期间或之后，电磁水表设计的功能均应正常。

表13 影响因子和扰动

| 序号 | 项目 | 项目特性 | 适用条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温（无冷凝） | 影响因子 | 最大允许误差 |  |
| 2 | 低温 | 影响因子 | 最大允许误差 |  |
| 3 | 交变湿热（冷凝） | 扰动 | 明显偏差 |  |
| 4 | 电源变化 | 影响因子 | 最大允许误差 |  |
| 5 | 振动（随机） | 扰动 | 明显偏差 | 仅适用移动式电磁水表 |
| 6 | 机械冲击 | 扰动 | 明显偏差 | 仅适用移动式电磁水表 |
| 7 | 交流主电源电压暂降和短时中断 | 扰动 | 明显偏差 | 仅适用外部交流供电电源的电磁水表 |
| 8 | 信号线、数据线和控制线上的脉冲群（瞬变） | 扰动 | 明显偏差 |  |
| 9 | 交流和直流主电源上的脉冲群（瞬变） | 扰动 | 明显偏差 | 仅适用外部供电电源的电磁水表 |
| 10 | 静电放电 | 扰动 | 明显偏差 |  |
| 11 | 电磁场辐射 | 扰动 | 明显偏差 |  |
| 12 | 电磁场传导 | 扰动 | 明显偏差 |  |
| 13 | 信号、数据和控制线上的浪涌 | 扰动 | 明显偏差 |  |
| 14 | 交流和直流主电源线上的浪涌 | 扰动 | 明显偏差 | 仅适用外部供电电源的电磁水表 |

    - 其他要求

    - 直流电源反向

对于直流供电的电磁水表，当供电电源的正、负极性接反时，转换器应不损坏，且极性连接正确后，应能正常工作。

- 工频磁场抗扰度

对于交流供电的电磁水表，在频率为50Hz、强度为30A/m的外界磁场影响下，转换器输出信号下限值和量程的变化量应不超过最大允许误差的绝对值。

- 试验方法

  - 计量性能试验

    - 固有误差试验

本试验按GB/T778.2-2018中7.4的规定进行。

    - 水温试验

本试验按GB/T778.2-2018中7.5的规定进行。

    - 逆流试验

本试验按GB/T778.2-2018中7.8的规定进行。

    - 无流量或无水试验

本试验按GB/T778.2-2018中8.17的规定进行。

    - 静压试验

本试验按GB/T778.2-2018中7.3的规定进行。

    - 过载水温试验

本试验按GB/T778.2-2018中7.6的规定进行。

    - 水压试验

本试验按GB/T778.2-2018中7.7的规定进行。

    - 静磁场试验

本试验按GB/T778.2-2018中8.16的规定进行。

    - 耐久性试验

本试验按GB/T778.2-2018中7.11的规定进行。

  - 基本功能试验

    - 显示功能试验

显示功能按制造商说明书规定进行，通过实际操作检查各项参数的显示是否正常。

    - 通信功能试验

通信功能试验按制造商说明书规定和相关通信协议的标准进行，通过实际操作检查通信功能是否正常。

    - 自诊断功能试验

自诊断功能试验按制造商说明书规定进行，通过实际操作检查自诊断功能是否正常。

    - 断电保护功能试验

断电保护功能试验按制造商说明书规定进行，通过实际操作检查断电保护功能是否正常。

    - 密码锁功能试验

密码锁功能试验按制造商说明书规定进行，通过实际操作检查功能是否正常。

  - 通用技术性能试验

    - 外观检查

采用目测法和通过实际操作进行外观检查。

    - 外壳防护试验

本试验按GB 4208—2008规定的防护等级的相应试验方法进行试验。

    - 绝缘强度试验

本试验仅适用于外部交流供电电源或外部直流供电电源的电磁水表。

绝缘强度试验在一般试验条件下，按表9规定的项目和试验电压进行，试验电压应平缓地上升到规定电压值，不应有可觉察到的瞬变，保持1min，然后平缓地下降到零，切断电源。

    - 绝缘电阻试验

本试验仅适用于外部交流供电电源或外部直流供电电源的电磁水表。

绝缘电阻试验在一般试验条件下，用500V兆欧表进行试验，稳定5s。

    - 接地试验

本试验仅适用于外部交流供电电源或外部直流供电电源的电磁水表。

本试验按JB/T 9248—2015中的7.3.5规定进行。

    - 耐运输贮存性能试验

本试验按GB/T 25480—2010规定进行。

    - 压力损失试验

本试验按GB/T778.2-2018中7.9的规定进行。

    - 数据存储试验

采用改变电磁水表时钟的方法，模拟60个月的运行，检查数据存储的内容，应符合6.3.13的规定。

    - 安装条件试验

本试验按GB/T778.2-2018中7.10的规定进行。

  - 与影响因子和扰动有关的性能试验

    - 高温（无冷凝）试验

本试验按GB/T778.2-2018中8.2的规定进行。

    - 低温试验

本试验按GB/T778.2-2018中8.3的规定进行。

    - 交变湿热（冷凝）试验

本试验按GB/T778.2-2018中8.4的规定进行。

    - 电源变化试验

本试验按GB/T778.2-2018中8.5的规定进行。

    - 振动（随机）试验

本试验按GB/T778.2-2018中8.6的规定进行。

    - 机械冲击试验

本试验按GB/T778.2-2018中8.7的规定进行。

    - 交流电源电压暂降和短时中断试验

本试验按GB/T778.2-2018中8.8的规定进行。

    - 信号线、数据线和控制线上的脉冲群（瞬变）试验

本试验按GB/T778.2-2018中8.9的规定进行。

    - 交流和直流电源脉冲群(瞬变)试验

本试验按GB/T778.2-2018中8.10的规定进行。

    - 静电放电试验

本试验按GB/T778.2-2018中8.11的规定进行。

    - 电磁场辐射试验

本试验按GB/T778.2-2018中8.12的规定进行。

    - 电磁场传导试验

本试验按GB/T778.2-2018中8.13的规定进行。

    - 信号线、数据线和控制线的浪涌

本试验按GB/T778.2-2018中8.14的规定进行。

    - 交流和直流主电源上的浪涌

本试验按GB/T778.2-2018中8.15的规定进行。

    - 直流电源反向试验

本试验仅适用于直流供电电源的电磁水表。

在电磁水表的电源端子间反向施加1.1倍公称电压值,保持60s，然后按正确方向连接，检查电磁水表的显示及参数是否正常。

    - 工频磁场抗扰度试验

本试验仅适用于外部交流供电电源的电磁水表。

本试验按GB/T 17626.8的规定进行。

- 检验

  - 检验条件

    - 环境条件

制造商应有固定的能满足出厂检验要求的场所，其环境条件必须满足相应产品标准、检定规程或校准规范的规定。

出厂检验必须依据现行有效的产品标准、计量检定规程或校准规范，检验项目必须覆盖标准和规程规定的内容。

    - 检验依据

出厂检验必须依据现行有效的产品标准、计量检定规程或校准规范，检验项目必须覆盖标准和规程规定的内容。

    - 测量设备

出厂检验设备的数量及准确度等级或最大允许误差应满足其生产规模和许可考核必备条件以及产品标准、检定规程或校准规范所规定的要求。

    - 量值溯源

所有出厂检验用的计量标准器具及主要配套设备应满足量值溯源要求，具有有效的检定证书或经校准确认其满足要求，并有表明其检定或确认状态的标识。如果申请单位建立最高计量标准的，必须经考核符合，取得相应的计量标准考核证书。

  - 出厂检验

每台电磁水表必须检验合格，并附有检验合格证书，方能出厂。

检验项目见表14。

表14 检验项目

| 序号 | 项目 | 出厂检验 | 型式检验 | 技术要求条款号 | 试验方法条款号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法制管理要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计量单位 | ▲ | ▲ | 6.1.4 | 7.2.1 |
| 2 | 外部结构 | ▲ | ▲ | 6.1.2 | 7.2.1 |
| 3 | 标志 | ▲ | ▲ | 6.1.1.2 | 7.2.1 |
| 4 | 封印和防护 | ▲ | ▲ | 6.1.1.3 | 7.2.1 |
| 计量要求 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电磁水表的流量特性 | ▲ | ▲ | 5.1.1 | 7.2.1 |
| 6 | 准确度等级和最大允许误差 | ▲ | ▲ | 5.1.2.1 | 7.1.1 |
| 7 | 示值误差曲线 | ▲ | ▲ | 5.1.2.2 | 7.1.1 |
| 8 | 重复性 | ▲ | ▲ | 5.1.2.3 | 7.1.1 |
| 9 | 逆流 | ▲ | ▲ | 5.4 | 7.1.3 |
| 10 | 水温 | — | ▲ | 5.3 | 7.1.2 |
| 11 | 水压 | — | ▲ | 5.8 | 7.1.7 |
| 12 | 过载水温 | — | ▲ | 5.7 | 7.1.6 |
| 13 | 零流量或无水 | ▲ | ▲ | 5.5 | 7.1.4 |
| 14 | 静磁场 | — | ▲ | 5.9 | 7.1.8 |
| 15 | 耐久性 | — | ▲ | 5.10 | 7.1.9 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 16 | 电磁水表的材料和结构 | — | ▲ | 6.1.3 | 7.2.1 |
| 17 | 指示装置 | — | ▲ | 6.1.4 | 7.2.1 |
| 18 | 安装条件 | — | ▲ | 6.3.14 | 7.3.9 |
| 19 | 静压力 | — | ▲ | 6.3.6 | 7.1.5 |
| 20 | 压力损失 | — | ▲ | 6.3.12 | 7.3.7 |
| 21 | 高温（无冷凝） | — | ▲ | 6.4.1 | 7.4.1 |
| 22 | 低温 | — | ▲ | 6.4.1 | 7.4.2 |
| 23 | 绝缘强度 | ▲ | ▲ | 6.3.8 | 7.3.3 |
| 24 | 绝缘电阻 | ▲ | ▲ | 6.3.9 | 7.3.4 |
| 25 | 交变湿热（冷凝） | — | ▲ | 6.4.1 | 7.4.3 |
| 26 | 电源变化 | — | ▲ | 6.4.1 | 7.4.4 |
| 27 | 振动（随机） | — | ▲ | 6.4.1 | 7.4.5 |
| 28 | 机械冲击 | — | ▲ | 6.4.1 | 7.4.6 |
| 29 | 交流主电源电压暂降和短时中断 | — | ▲ | 6.4.1 | 7.4.7 |
| 30 | 信号线、数据线和控制线上的脉冲群 | — | ▲ | 6.4.1 | 7.4.8 |
| 31 | 交流和直流主电源上的（瞬变）脉冲群 | — | ▲ | 6.4.1 | 7.4.9 |
| 32 | 静电放电 | — | ▲ | 6.4.1 | 7.4.10 |
| 33 | 电磁场辐射 | — | ▲ | 6.4.1 | 7.4.11 |
| 34 | 电磁场传导 | — | ▲ | 6.4.1 | 7.4.12 |
| 35 | 信号线、数据线和控制线上的浪涌 | — | ▲ | 6.4.1 | 7.4.13 |
| 36 | 交流和直流主电源线上的浪涌 | — | ▲ | 6.4.1 | 7.4.14 |
| 37 | 直流电源反向 | — | ▲ | 6.4.2.1 | 7.4.15 |
| 38 | 工频磁场抗扰度 | — | ▲ | 6.4.2.2 | 7.4.16 |
| 39 | 外壳防护 | — | ▲ | 6.3.7 | 7.3.2 |
| 40 | 耐运输贮存性能 | — | ▲ | 6.3.11 | 7.3.6 |
| 41 | 接地 | — | ▲ | 6.3.10 | 7.3.5 |
| 42 | 数据存储 | — | ▲ | 6.3.13 | 7.3.8 |
| 43 | 显示功能 | — | ▲ | 6.2.1 | 7.2.1 |
| 44 | 通信功能 | ▲ | ▲ | 6.2.2 | 7.2.2 |
| 45 | 自诊断功能 | — | ▲ | 6.2.3 | 7.2.3 |
| 46 | 断电保护功能 | — | ▲ | 6.2.4 | 7.2.4 |
| 47 | 密码锁功能 | — | ▲ | 6.2.5 | 7.2.5 |
| 注：“▲”表示应检验项目，“—”表示不检项目 |  |  |  |  |  |

  - 型式检验

产品在下列情况之一时，应按本标准全部技术要求及相关的试验方法进行型式检验。

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变可能影响性能时；

- 正常生产时，定期或累计到一定数量后，应周期性进行一次检验；

- 长期停产后，恢复生产时；

- 国家市场监督机构提出型式检验的要求时。

  - 抽样方案和判定规则

采用JJF1777-2019的抽样方案和判定原则。

- 标志、包装和贮存

  - 包装储运标志

a) 发货标志应符合GB/T 13384-2008规定的要求。

b) 储运图示标志应符合GB/T 191-2008规定的要求。

  - 说明书

说明书编写应符合GB/T9969-2008规定的要求。

  - 包装

产品的包装应符合GB/T 13384—2008的规定，此外每台电磁水表应单独内包装，在外包装箱中，应加防震填充物，使电磁水表固定可靠，保证在运输过程中不致损坏。

包装内应附下列文件：

- 产品出厂合格证；

- 产品使用说明书；

- 装箱单。

  - 运输

运输应符合GB/T 25480—2010规定的要求。电磁水表在运输过程中，应防止受潮和冲击。

  - 贮存

产品应贮存在温度为（-40～60）℃，相对湿度不大于85%的通风室内，室内空气应不含有腐蚀性作用的有害介质。

- 承诺

制造商应承诺提供所售产品的终身服务，推荐校准时间间隔不低于6年。

- 附录A（规范性附录）安装要求

- A.1 选择依据

- A.1.1 总则

应根据供水设施的工作条件和环境等级要求确定电磁水表的计量特性和口径，尤其要考虑：

- 供水压力；

- 水的理化特性，包括水的导电率、温度和水质（悬浮颗粒）；

- 预期流量：电磁水表的Q1和Q3流量应与供水设施的预期流量条件，包括水流方向相适应；

- 安装电磁水表和管件的可用空间和管道；

- 溶解物质电磁水表中沉淀的可能性；

- 电磁水表电源的持续运行能力；

- 电池电磁水表的测量频次和数据上传频率。

- A.1.2 由制造商提供的资料

制造商应提供足够的资料以保证用户正确选择和安装符合特定计量特性的电磁水表。

制造商应确定影响各种电磁水表示值误差的影响因子。对于每一种影响因子，制造商应指明适用于电磁水表的额定工作条件。

- A.2 相关管件

- A.2.1 总则

电磁水表安装时应按需采用下述A.2.2和A.2.3列出的相关管件。

- A.2.2 电磁水表上游

旋塞或截止阀，应指明截止阀的操作方向；流动整直器和（或）直管段，装在截止阀与电磁水表之间；在电磁水表与进水管道接头上设置封印装置，以便于发现擅自拆卸电磁水表。

- A.2.3 电磁水表下游

当电磁水表通经大于200mm时，应在电磁水表下游安装长度调节装置（伸缩节），以方便安装和拆卸电磁水表；旋塞或截止阀，此阀的操作应与上游的阀相同。

- A.3 安装要求

- A.3.1 通用要求

为使电磁水表能长期正常工作，电磁水表内应始终充满水，如果存在空气进入电磁水表的风险，应在上游安装排气阀；应防止冲击或振动导致电磁水表损坏；应避免电磁水表承受由管道和管件造成的过度应力，必要时，应将电磁水表安装在底座或托架上，水管和管件应适当固定，以保证在拆除电磁水表或断开一侧连接时，任何部分都不会因水的推力而移位；应防止极端水温或环境气温损坏电磁水表；如有可能，应防止电磁水表井积水和雨水渗入；应防止外界环境腐蚀导致电磁水表损坏；应避免空化、浪涌、水锤等不利水力条件；电磁水表前后无需安装过滤器。

- A.3.2 安装点的选择

电磁水表安装点的基本原则是保证满管，选择推荐如下：

- 宜安装在水平管道较低处和垂直向上处，避免安装在管道的最高点和垂直向下处；

图1 安装点示意图1

- 宜安装在管道的上升处；

图2 安装点示意图2

- 在开口排放的管道安装，宜安装在管道的较低处；

图3 安装点示意图3

- 若管道落差超过5m,在电磁水表的下游安装排气阀；

图4 安装点示意图4

- 宜在电磁水表的下游安装控制阀和切断阀,而不应该安装在电磁水表上游；

图5 安装点示意图5

- 电磁水表一般不安装在泵的进口处,宜安装在泵的出口处；

图6 安装点示意图6

- A.3.3 管道直径大于DN40的安装要求

在电磁水表非掩埋的情况下，电磁水表及其相关管件的上方及周围至少应留有500mm的自由空间。