中国仪器仪表行业协会团体标准

《电磁水表》编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

1、任务来源

本团体标准是由中国仪器仪表行业协会 2019年下达的“关于组建团体标准《电磁水表》制定工作组的通知批复”批准立项，项目编号为T/CIMA 0034-2020，本标准由中国仪器仪表行业协会归口，计划完成时间2020年12月。

2、主要工作过程

2019年2月开始，中国仪器仪表行业协会自动化仪表分会牵头，根据电磁水表企业提出的缺乏统一标准的需求，对《电磁水表》团体标准制定工作开展了调研，组织召开了多次会议，编制形成了比较完整的标准草案稿；并于2019年12月初向中国仪器仪表行业协会提出了团体标准制定项目建议书。

2019年12月30日协会在北京组织召开了电磁水表团体标准立项评审会，通过了电磁水表团体标准立项。

2020年3月～5月工作组召开了多次工作组会议和部分专家讨论会，形成征求意见稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

工作组起草单位由上海工业自动化仪表研究院有限公司、上海肯特仪表股份有限公司、深圳市拓安信计控仪表有限公司等组成。

主要起草人：武丽英、张正文、袁培志等。

本标准由上海工业自动化仪表研究院有限公司提出，上海肯特仪表股份有限公司作为执笔单位负责标准的讨论稿、征求意见稿的起草、修改工作。

二、标准编制原则和主要内容

1、编制原则

本标准编制遵循“统一性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，严格按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1 部分 标准的结构和编写规则》的规定进行编写和表述。

2、主要内容

（1）范围

本标准规定了电磁水表的产品结构、分类、基本参数、技术要求、安装要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等要求。

本标准适用于测量封闭管道内满管水体积的0.5级、1级、2级的电磁水表。

（2）术语和定义

为便于理解本标准使用的有关术语，本标准给出了部分术语的定义（“电磁水表”、“通信装置”），一般术语引用JJF1001-2011、GB/T 778-2018 、JB/T9248-2015等的术语和定义。

（3）概述

本标准明确了电磁水表的原理、结构和分类。

（4）计量要求

本标准的计量要求主要有计量性能要求（电磁水表的流量特性、准确度等级、最大允许误差和重复性）、温度等级和水温、逆流、无流量或无水、静压、过载水温、水压、静磁场、耐久性等要求。

（5）技术要求

本标准的技术要求主要是对外观检查、基本功能和通用技术明确了要求和规范，明确了直流电源反向、工频磁场抗扰度以及与影响因子和扰动有关的要求等。

（6）试验方法

本标准的试验方法包括一般试验条件、基本误差的测定、测量重复性试验、压力损失试验、逆流试验、静磁场试验、影响因子和扰动的相关试验等。

三、主要试验（或验证）情况

针对电磁水表的特殊性，在本标准起草工作过程中，委托部分企业对标准中的主要指标分别进行了验证试验。试验结果见表1。

表1  主要指标验证结果

| 序号 | 验证项目 | 验证内容 | 验证结果 | 验证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准确度 | 0.5级准确度计量要求，参照GB/T778.2-2018中7.4的规定进行 | 符合要求 | 上海肯特仪表股份有限公司 |
| 2 | 重复性 | 0.5级重复性计量要求本试验按GB/T778.2-2018中7.4的规定进行。 | 符合要求 | 上海肯特仪表股份有限公司 |
| 3 | 耐久性 | 0.5级耐久性参照本试验按GB/T778.2-2018中7.4的规定进行。 | 符合要求 | 深圳拓安信计控仪表有限公司 |
| 4 | 压力损失 | 不超过0.040MPa，按GB/T778.2-2018中7.9的规定进行。 | 符合要求 | 上海计量院 |
| 5 | 直流电源反向 | 仅适用于直流供电电源的电磁水表，在电磁水表的电源端子间反向施加1.1倍公称电压值,保持60s，然后按正确方向连接，检查电磁水表的显示及参数是否正常。 | 符合要求 | 南京惠然测控技术有限公司 |
| 6 | 工频磁场 | 仅适用于外部交流供电电源的电磁水表，按GB/T 17626.8的规定进行。 | 符合要求 | 南京惠然测控技术有限公司 |
| 7 | 安装条件 | 不大于U5D3，按GB/T778.2-2018中7.10的规定进行。 | 符合要求 | 上海贝菲自动化仪表有限公司 |
| 8 | 数据存储 | 应能至少存储最近60个月的瞬时流量、累积流量、故障及对应的时间标志，采用改变电磁水表时钟的方法，模拟60个月的运行，检查数据存储的内容 | 符合要求 | 浙江迪元仪表有限公司 |

四、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

五、标准涉及国内外专利及处置情况

本标准不涉及知识产权问题。

六、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本标准为推荐性社团标准。

七、其他予以说明的事项

无。