CIMA

团体标准

ICS 17.220.20

CCS N 26

T/CIMA  00XX—XXXX

电力系统宽频测量设备校验装置

Calibration equipment of wide-frequency measurement device for power systems

（征求意见稿）

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上）

（20211026）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国仪器仪表行业协会   发布

目  次

1  范围	5

2  规范性引用文件	5

3  术语和定义	6

4  技术要求	7

5  试验方法	11

6  检验规则	17

7  标志、标签和随行文件	18

8  包装、运输和贮存	18

附录A （资料性）电力系统宽频测量设备校验装置原理	19

附录B （资料性）综合矢量误差及测试方法..................................................................................................20

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出。

本文件由中国仪器仪表行业协会归口。

本文件起草单位：国网湖北省电力有限公司电力科学研究院、江西八达电子有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司等。

本文件主要起草人：郭雨、申莉、刘文、熊平、李力华等。

电力系统宽频测量设备校验装置

- 1  范围

本文件规定了电力系统宽频测量设备校验装置（以下简称“校验装置”）的技术要求、试验方法、检验规则及标志、标签和随行文件及包装、运输和贮存的要求。

本文件适用于电力系统宽频测量设备校验装置的生产、使用和检验。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191-2008  包装存储图示标志

GB/T 4208-2017  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 6587-2012 电子测量仪器通用规范

GB 9254-2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB/T 11150-2001 电能表检验装置

GB/T 17626.4-2008  电磁兼容 试验和测量技术  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5-2019  电磁兼容 试验和测量技术  浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T 18268.1-2010  测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求

GB/T 22264.8-2009  安装式数字显示电测量仪表 第8部分：推荐的试验方法

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 宽频测量 wide-frequency measurement

在0 Hz～2500 Hz范围内，实现基波、谐波和间谐波信号的统一测量的活动。

注：宽频测量通常基于时间同步的和高速采样。

- 3.2

- 电力系统宽频测量设备校验装置 calibration equipment of wide-frequency measurement device for power system

为被校电力系统宽频测量设备提供三相交流量的输入并检测/校准其所有设备的组合，分为表源一体式和表源分离式两种结构的校验装置。

注：校验装置的原理框图见附录A。

- 3.3

- 表源一体式校验装置 integrated calibration equipment

将信号源、标准表等功能集成在一个装置中，且表源不可分离，具有标准源性质的装置。

- 3.4

- 表源分离式校验装置 split-type calibration equipment

分别由信号源、标准表、量程扩展装置及辅助电路组成的装置。

- 4  技术要求

- 4.1  环境条件

### 4.1.1  气候条件

校验装置应在下列环境条件下正常工作，并确保其准确度：

a)环境温度：0 ℃～40 ℃；

b)环境湿度：20% RH～90% RH；

c)大气压力：80 kPa~106 kPa。

### 4.1.2  电源条件

校验装置应在下列电源条件下正常工作，并确保其准确度：

a)电源电压：交流（220±22）V；

b)电源频率：（50±0.5）Hz。

- 4.2  外观和结构

### 4.2.1  标识与外观

4.2.1.1  标识

校验装置主体上应具有永久固定的铭牌，铭牌标识包括但不限于以下信息：

a) 产品名称；

b) 产品型号；

c) 出厂编号；

d) 出厂年月；

e) 制造厂名；

f) 测量范围；

g) 准确度等级（或最大允许误差）；

h) 产品生产标准号。

4.2.1.2  外观

电压、电流端子及外壳接地端子有明确标志，所有的标志清晰明显，接线端子完好，无影响仪器使用性能的损伤。所有开关及按钮应灵活可靠；显示内容应完整无缺。

### 4.2.2  外壳防护等级

校验装置外壳的防护等级应符合GB/T 4208-2017中的防固体异物、防尘、防水要求，其中校验装置外盒应达到IP 54等级，有开孔的校验装置外盒应达到IP 31等级，校验装置打开盒盖应达到IP 40等级。

### 4.2.3  振动

表源一体式校验装置应符合GB/T 6587－2012 环境组别II组关于振动的相关规定。

表源分体式校验装置中的标准表应符合GB/T 6587－2012 环境组别I组关于振动的相关规定，源应符合GB/T 6587－2012 环境组别II组关于振动的相关规定。

### 4.2.4  冲击

表源一体式校验装置应符合GB/T 6587－2012 环境组别II组关于冲击的相关规定。

表源分体式校验装置中的标准表应符合GB/T 6587－2012 环境组别I组关于冲击的相关规定，其他部分应符合GB/T 6587－2012 环境组别II组关于冲击的相关规定。

- 4.3  电气要求

### 4.3.1  绝缘电阻

校验装置的各输出电路、辅助电源与不通电的外露金属部件之间，以及输出电压电路与电流电路之间的绝缘电阻不应小于10 MΩ。

### 4.3.2  介电强度

校验装置的试验线路应能承受50 Hz正弦波、有效值2 kV的电压，历时1 min。标称线路电压低于50 V的辅助电路，试验电压为500 V。试验电压施加于：

——电源输入电路与不通电的外露金属部件之间；

——输出电压、输出电流电路与不通电的外露金属部件之间；

——电源输入电路与装置的输出电路之间；

——输出电压电路与输出电流电路之间。

- 4.4  校验装置的输出

### 4.4.1  输出范围

校验装置交流电压、电流、频率、相位等参量的输出范围应符合表1的规定。

表1 校验装置的输出范围

| 输出量 | 输出范围 |
| --- | --- |
| 交流电压 | 0 V~120 V |
| 交流电流 | 0 A~10 A |
| 工频频率 | 45 Hz~55 Hz |
| 低频振荡频率 | 0.1 Hz~2.5 Hz |
| 次同步振荡频率 | 2.5 Hz~45 Hz |
| 超同步振荡频率 | 55 Hz~95 Hz |
| 宽频振荡频率 | 100 Hz~300 Hz |
| 谐波/间谐波频率 | 100 Hz~2500 Hz |
| 相位 | 0.00°~359.99° |

### 4.4.2  输出稳定度

4.4.2.1  在参比条件下，校验装置输出值不作任何调整，在规定时间间隔（1min）内，校验装置输出电压、电流、功率短期稳定度不应大于校验装置最大允许误差绝对值的1/10。按式(1)计算输出量的短期稳定度。

S=Amax−AminA …………………………………………（1）

式中：S ——规定时间间隔内输出稳定度；

A ——被检点的输出值；

Amax——规定时间间隔内被检点输出最大值；

Amin——规定时间间隔内被检点输出最小值。

4.4.2.2  在参比条件下，校验装置输出值不作任何调整，一年内所产生的基本误差最大变化值，不应大于检验装置最大允许误差的绝对值。输出量的长期稳定度计算公式同公式（1）。

- 4.4.3  负载调整率

负载从空载到额定负载变化时，校验装置输出的负载调整率不应大于校验装置最大允许误差绝对值的1/3。按公式（2）计算负载调整率

…………………………………………（2）

式中：SL——校验装置的负载调整率；

A0——校验装置空载输出值；

AR——校验装置额定负载输出值。

- 4.4.4  波形失真度

校验装置交流输出波形失真度不应大于1%。

- 4.4.5  三相对称度

校验装置应输出对称的电量，在校验装置显示（或默认）对称时，实际输出的三相对称度应符合表2的规定。

表2 校验装置输出的三相对称度允许误差限值

| 装置输出功能 | 对称度允许误差限值 |
| --- | --- |
| 三相电压 | ±0.5% |
| 三相电流 | ±1.0% |
| 三相相位 | 2° |

电压对称度按式（3）计算

KU=U−UavgUavg×100% ……………………………………(3)

式中：U——相电压（或线电压），V；

Uavg ——三相相电压（或线电压）平均值，V。

电流对称度按式（4）计算

KI=I−IavgIavg×100%……………………………………(4)

式中：KI ——电流对称度，%；

I ——相电流，A；

Iavg——三相相电流平均值，A。

相位对称度按式（5）计算

Kϕ=ϕ−ϕ ……………………………………(5)

式中：Kφ——相位对称度，°；

φmax——测得的相电压和相应电流之间的相位角最大值，°；

φmin——测得的相电压和相应电流之间的相位角最小值，°。

- 4.5  准确度

### 4.5.1  参比条件

校验装置的参比条件应符合表3的规定。

表3 参比条件

| 序号 | 影响量 | 参考值 | 允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | 23 ℃ | ±3 ℃ |
| 2 | 环境湿度 | 相对湿度50% | ±20% |
| 3 | 外磁场 | 0 mT | 0.0005 mT |
| 4 | 输出相序 | 正相序 | 正相序 |
| 5 | 供电电源电压 | 额定值 | ±10% |
| 6 | 供电电源频率 | 额定值 | ±1% |

### 4.5.2  基本误差限值

在表3规定的参比条件下，校验装置的误差应符合表4的规定。

表4 校验装置允许误差限值

| 被测量 | 基波最大允许误差 |  | 谐波、间谐波最大允许误差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 幅值误差 | 相位误差 | 幅值误差 | 相位误差 |
| 电压 | 0.05% | ±0.05° | 0.01% | ±1° |
| 电流 | 0.05% | ±0.1° | 0.05% | ±1° |
| 有功功率 | 0.1% |  | - |  |
| 无功功率 | 0.1% |  | - |  |
| 频率 | 0.002 Hz |  | 0.1 Hz |  |

### 4.5.3  测量重复性

校验装置的测量重复性用试验标准差来表征，由试验确定的试验标准差不应超过校验装置允许误差绝对值的1/5。

### 4.5.4  影响量

影响量相对于参比条件的变化所造成的附加百分误差不应超过表5中给出的限值。

表5 影响量的标称使用范围和允许变差限值

| 影响量 | 范围 | 允许变差限值 |
| --- | --- | --- |
| 环境温度 | 0 ℃～40 ℃ | ±0.05% |
| 环境湿度 | 相对湿度20%~90% | ±0.02% |
| 供电电源电压 | ±22 V | ±0.02% |
| 供电电源频率 | ±0.5 Hz | ±0.02% |

注：分体式校验装置不作要求。

- 4.6  电磁兼容性

### 4.6.1  电快速瞬变脉冲群抗扰度

4.6.1.1  表源一体式校验装置应在电快速瞬变脉冲群的影响下不损坏或不受实质性影响，符合GB/T 18268.1-2010 中6.2工业场所设备抗扰度的规定。

4.6.1.2  表源分体式校验装置应在电快速瞬变脉冲群的影响下不损坏或不受实质性影响，标准表应符合GB/T 18268.1-2010 中6.2在受控电磁环境中使用的设备抗扰度的规定，源应符合GB/T 18268.1-2010 中6.2工业场所设备抗扰度的规定。

### 4.6.2  浪涌（冲击）抗扰度

应符合GB/T 18268.1-2010 中6.2工业场所设备抗扰度的规定。

### 4.6.3 无线电干扰抑制

校验装置不应产生能干扰其他设备的传导和辐射噪声，正常工作时的无线电辐射应符合GB 9254—2008的A级信息技术设备（ITE）的规定。

- 5  试验方法

- 5.1  一般试验条件

5.1.1  除另有规定外，本标准的所有试验应在表3规定的参比条件下进行。当试验的某一影响量在非参比条件下进行时，其他所有影响量应保持在参比条件下。

5.1.2  在进行任何试验前，应进行预热，使校验装置达到热稳定状态。

5.1.3  标准装置的最大允许误差不应超过被校验装置最大允许误差绝对的1/3。

- 5.2  外观和结构

5.2.1  外观

5.2.1.  外观

用目测方法检查检验校验装置的外观，包括：

- 电压、电流端子及外壳接地端子有明确的标识；

- 接线端子完好，无影响仪器使用性能的损伤；

- 所有开关及按钮应灵活可靠；

- 显示内容应完整无缺。

5.2.2  外壳防护

按照GB/T 4208－2017中13.3、13.4及14.2规定的方法进行。

5.2.3  振动

按照GB/T 6587－2012中5.9.3.2和5.9.3.3规定的方法进行。

5.2.4  冲击

按照GB/T 6587－2012中5.9.4.2和5.9.4.3规定的方法进行。

- 5.3  电气性能试验

- 5.3.1  绝缘电阻

选用额定电压为1 kV的绝缘电阻表测量装置的绝缘电阻值，工作电压低于50 V的电气部件选用额定电压为500 V的绝缘电阻表测量其绝缘电阻值。

- 5.3.2  介电强度

按照5.3.2的规定进行（表源分离式装置应将配置的标准器与线路断开）。

- 5.4 校验装置的输出试验

5.4.1  输出范围

依次调节校验装置的每一电量输出（此时其他量保持在额定输出），观察该电量是否输出平稳。

5.4.2  输出稳定度试验

5.4.2.1 校验装置电压、电流和功率输出量的短期稳定度，应在基本量限的满度点附近进行，并分别对每一相进行测试。在规定时间间隔（1 min）内记录数据（不少于5次），找出实测值的最大值和最小值。输出量的短期稳定度按公式(1)计算。

5.4.2.2  校验装置电压、电流和功率输出量的长期稳定度，应对校验装置每一相的电压、电流和功率输出量在基本量限的满度点附近进行，每月定期测量不少于一次，在12个月中所测到的最大误差与最小误差之差为长期稳定误差。输出量的长期稳定度按公式(1)计算。

5.4.3  负载调整率试验

电压输出连接应与图1相符合，电流输出连接应与图2相符合。

图1  电压输出负载调整率连接图

图2 电流输出负载调整率连接图

在校验装置的基本量限，电源电压额定值为220 V，设定输出值接近满量限值。调节电流输出的负载从空载到额定负载，调节电压输出的负载电流从零到额定值。用标准电压电流表分别测出空载输出值A0和额定负载输出值AR。负载调整率按公式（2）计算。

5.4.4  波形失真度试验

- 5.4.4.1  分别在最小、最大负载下进行。当需要将输出电流转换为电压信号测量时，串接在电流回路的电流/电压转换器应为纯阻性负载。

- 5.4.4.2  接线方式应与图3的结构相符合，校验装置选择电压量程基本量限满度点附近输出，调整失真度测量仪，读取其数值。失真度应在不同频率下测试，并应对每一相分别测试其电压波形失真度。

图3  交流输出波形失真度连接图

- 5.4.4.3  电流波形失真度

接线方式应与图4的结构相符合，用失真度测量仪通过负载电阻RL（不应超过校验仪的负载能力）直接测得校验装置交流电流输出的失真度（串接在电流回路的电流/电压转换器应为纯阻性负载），并应对每一相分别测试其电压波形失真度。

RL——负载电阻

图4  交流输出波形失真度连接图

5.4.5  三相对称度试验

- 5.4.5.1  交流电压、电流对称度

选择校验装置的交流电压、电流基本量限，调节其输出交流电压、电流满量限值。用标准交流电压、电流表分别测量其输出的三相相电压（线电压）和相电流。电压、电流对称度按公式（3）、（4）计算。

- 5.4.5.2  相位对称度

选择校验装置的交流电压、电流基本量限，输出至满量限值，分别在功率因数为1.0、0.5（感性、容性）时进行(改变相位角后，不允许分别调节相位)。用标准相位表在校验装置输出端同时测量任一相相电压和相应电流之间的相位角，取相位角之间最大差值作为相间相位对称度。相位对称度按公式（5）计算。

- 5.5  准确度试验

- 5.5.1  基本误差试验

- 5.5.1.1  试验前检查

校验装置通电后应清晰显示所测数据，按说明书要求进行预热，并进行相序检查。对于三相校验装置，选择其常用量限，在校验装置指示（或默认）对称状态时，采用相序表、向量图或测量相位等方法检查校验装置实际输出的相序，应与其指示（或默认）的对称状态一致。

5.5.1.2  基本误差

校验装置的基本误差表达式如下：

a) 电压、电流、功率的基本误差表达式

γm=Ax−A0Am×100%………………………………………………(5)

式中： γm ——校验装置引用误差；

Ax——校验装置读数值；

A0——标准器读数值；

Am——校验装置所检量限标称值或上限值。

b) 相位、频率的基本误差表达式

Δ=Ax−A0 ………………………………………………(6)

式中：Δ——校验装置绝对误差。

注：综合矢量误差及测试方法见附录B。

- 5.5.1.3  校准点的选择

- 5.5.1.3.1 交流电压、交流电流

交流电压应选择100 V作为基本量限，交流电流应选择5 A作为基本量限。

在50 Hz下基本量限选择3～5个校准点，其它量限选择2～3个校准点，应包括10%点和100%点，且均匀分布。若有特殊要求，可在整个频率输出范围的最低和最高频率点，选择基本量限的10%点和100%点做为校准点。应分别对每一相进行校准。

- 5.5.1.3.2 有功功率

功率因数1.0时，基本量限选择不少于5个校准点，其它量限选择2～3个校准点；功率因数0.5（感性、容性）时，每个量限选择2～3个校准点。校准点应包括10%点和100%点，且均匀分布。

电压、电流各选择2～3个量限，对其所有组合量限在功率因数1.0和0.5（感性、容性）分别进行，单相、三相四线、三相三线不同的接线方式应分别确定量限组合。

- 5.5.1.3.3  频率

在工频频率范围内，选择不少于5个校准点，在输出范围内均匀分布且包括最低和最高频率点，校准点应包含50 Hz和60 Hz。

在其他频率范围内，选择不少于3个校准点，在输出范围内均匀分布且包括最低和最高频率点。

- 5.5.1.3.4  相位

在电压电流基本量限下，按30°步进选择校准点。

- 5.5.1.4  交流电压、电流基本误差

接线方式应与图5的结构相符合，将校验装置设置为交流电压或电流输出，选用标准电压电流表相应量限。

图5  交流电压电流输出校准连接图

分别读取标准电压电流表和校验装置的读数，选用式(5)计算误差。

- 5.5.1.5  有功功率基本误差

接线方式应与图6的结构相符合，将校验装置功能设置为有功功率输出，选用标准功率表相应量限。分别读取标准功率表和校验装置的读数，选用式(5)计算误差。

图6  功率输出校准连接图

- 5.5.1.6  频率基本误差

图7  频率输出校准连接图

接线方式应与图7的结构相符合，将校验装置设置为频率输出，选用频率计相应量限。在电压基本量限下，分别读取频率计和校验装置的读数，按式（6）计算误差。

- 5.5.1.7  相位基本误差

图8  相位输出校准连接图

接线方式应与图8的结构相符合，将校验装置设置为相位输出，选用工频相位计相应量限。电压电流选择基本量限，分别读取校验装置和工频相位计的读数，按式(6)计算误差。

- 5.5.2  测量重复性试验

步骤如下：

a)重复性试验在校验装置控制量限的额定值进行；

b)在常用负载下，分别测试校验装置的交流电压、交流电流、有功功率、频率和相位的重复性；

c)进行不少于5次测量；

d)每次测量必须从初始状态调整至测量状态；

- e)按式（7）计算装置的重复性；

- s=i=1nγi−γ2n−1×100%…………………………………………(7)

- 式中：

- s——装置的重复性，用百分数表示；

- γi——第i次测量结果，量值单位对应各参量；

- n——重复测量的次数。

- 5.5.3  影响量试验（标准源除外）

5.5.3.1 试验点的选择

试验应在表5规定的适用范围内进行。

试验在基本量程进行。如果试验方法中没有特别说明，则对基本量程的3个～5个点（一般包括测量范围上限和下限在内）进行影响量试验。

5.5.3.2 环境温度影响试验

按照GB/T 6587-2012中5.9.1的规定进行。

5.5.3.3 环境湿度影响试验

按照GB/T 6587-2012中5.9.2的规定进行。

5.5.3.4 供电电源电压影响试验

在正常试验大气条件下，将交流供电电源在（220±22）V的极限内变化时（其余各项为额定值），设备应可靠工作。

5.5.3.5 供电电源频率影响试验

在正常试验大气条件下，将交流供电电源在（50±05）Hz的极限内变化时（其余各项为额定值），设备应可靠工作。

- 5.6 电磁兼容试验

- 5.6.1  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

按GB/T 17626.4－2018第8章的规定和方法进行，试验等级为II级。

- 5.6.2  浪涌（冲击）抗扰度试验

按GB/T 17626.5－2019第8章的规定和方法进行，试验等级为II级。

- 5.6.3  无线电干扰抑制试验

按照GB 9254－2008中A级设备要求进行试验。

- 6  检验规则

- 6.1  检验分类

检验分出厂检验、型式检验和后续检验。

- 6.1.1  出厂检验

校验装置出厂前，制造厂校验部门按本标准及有关技术文件对生产的每一台产品进行检验。

- 6.1.2  型式检验

下列情况之一的，应进行型式检验：

- 新产品鉴定投产前；

- 在生产中当设计、材料、工艺或结构等改变，且其改变可能影响产品的性能时，亦应进行型式检验，此时的型式检验可以只进行与各项改变有关的试验项目；

- 停产1年以上恢复生产时；

- 国家质量监督机构要求进行质量一致性检验时。

- 6.1.3  后续检验

校验装置使用中和周期检验为后续检验，建议校验装置开展周期检验的时间间隔为1年。

6.2  检验项目

检验项目见表6。

表6  检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 要求 |  | 型式检验 | 出厂检验 | 后续检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 技术要求 | 试验方法 |  |  |  |
| 1 | 外观和结构 | 外观检查 | 4.2.1 | 5.2.1 | ● | ● | ● |
| 2 |  | 外壳防护 | 4.2.2 | 5.2.2 | ● | ○ | ○ |
| 3 |  | 振动 | 4.2.3 | 5.2.3 | ● | ○ | ○ |
| 4 |  | 冲击 | 4.2.4 | 5.2.4 | ● | ○ | ○ |
| 5 | 电气要求 | 绝缘电阻 | 4.3.1 | 5.3.1 | ● | ● | ● |
| 6 |  | 介电强度 | 4.3.2 | 5.3.2 | ● | ● | ● |
| 7 | 校准装置的输出 | 输出范围 | 4.4.1 | 5.4.1 | ● | ● | ● |
| 8 |  | 输出稳定度 | 4.4.2 | 5.4.2 | ● | ● | ● |
| 9 |  | 负载调整率 | 4.4.3 | 5.4.3 | ● | ● | ● |
| 10 |  | 波形失真度 | 4.4.4 | 5.4.4 | ● | ● | ● |
| 11 |  | 三相对称度 | 4.4.5 | 5.4.5 | ● | ● | ● |
| 12 | 准确度 | 基本误差 | 4.5.2 | 5.5.1 | ● | ● | ● |
| 13 |  | 测量重复性 | 4.5.3 | 5.5.2 | ● | ● | ● |
| 14 |  | 影响量 | 4.5.4 | 5.5.3 | ● | ○ | ○ |
| 15 | 电磁兼容 |  | 4.6 | 5.6 | ● | ○ | ○ |
| 注：“●”为必须做试验项目，“○”为不做试验项目。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 7  标志、标签和随行文件

- 7.1  标志标志

校验装置铭牌应牢固且信息不易脱色，应标识以下信息：

——产品名称；

——产品型号；

——出厂编号；

——出厂年月；

——测量范围及准确度等级（或最大允许误差）；

——制造厂家。

- 7.2  随行文件

校验装置应提供随行文件，主要包括：

——产品检验合格证；

——产品说明书；

——装箱单；

——随机备件、附件清单；

——试验报告；

——其他有关资料。

- 8  包装、运输和贮存

- 8.1  包装

校验装置包装应符合GB/T 191的有关标志的规定，并标明“小心轻放”、“向上”、“防雨”等标志。

- 8.2  运输

校验装置应适于陆运、空运、水运（海运），运输装卸按包装箱上的标志进行操作。

- 8.3  贮存

包装完好的校验装置应符合GB/T 25480中的条款规定的贮存运输要求，长期不用的校验装置应保留原包装，在相对湿度不大于80%的库房内贮存，室内无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体和灰尘以及雨、雪的侵害。

附 录 A

（资料性）

- 电力系统宽频测量设备校验装置原理

校验装置主要由信号源、标准表、量程扩展装置及辅助电路组成，采用GPS/北斗同步的基于三相交流电压/电流的高精度模拟及数字信号采集与处理技术设计，并结合计算机网络技术获取宽频测量设备数据，实现对宽频测量设备静态参数和动态参数的校验。其分为表源一体式和表源分离式两种结构，基本原理框图见图A.1、图A.2。

校验装置能够对宽频测量设备进行回路检测、规约测试、功能检测、准确度测试以及数据传输延时自动检测等，可生成报文及管理数据。

图A.1  表源一体式校验装置原理框图

图A.2  表源分离式校验装置原理框图

附 录 B

（资料性）

综合矢量误差及测试方法

综合矢量误差同时反映了相量幅值和相位误差，综合相量误差计算如公式B.1，TVE误差等级评价见表1。在测试中可以采用本标准正文中规定的幅度误差和相位误差分别评价的方式，也可以采用本附录中的综合矢量误差评价方法（推荐采用TVE误差等级中的1级）。

TVE=xtt0−xt2+xit0−xt2xt2+xi2··········（B.1）

式中：   TVE──综合矢量误差；

Xt──理想信号相量的实部；

Xi ──理想信号相量的虚部；

Xt(to)──实测相量的实部；

Xi(to)──实测相量的虚部。

表B.1 TVE误差等级评价表

| 物理量 | TVE误差等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0级 |  | 1级 |  |
|  | 物理量变化范围 | TVE | 物理量变化范围 | TVE |
| 信号频率 | 49.5 Hz～50.5 Hz | 1% | 45 Hz～55 Hz | 1% |
| 信号幅值 | （80%～120%）额定值 | 1% | （10%～120%）额定值 | 1% |
| 相位 | -180o～180o | 1% | -180o～180o | 1% |
| 谐波叠加量 | 1%，50次以下谐波 | 1% | 1%，50次以下谐波 | 1% |
| 带外频率数据 | 1%输入信号幅值 | 1% | 10%输入信号幅值 | 1% |

------------------------------------------------------------