ICS 71.040.10

CCS N 53

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—XXXX

杜马斯燃烧法定氮仪

Dumas Nitrogen/Protein Analyzer

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国工业和信息化部   发布

前  言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会（SAC/TC124）归口。

本文件起草单位：海能未来技术集团股份有限公司、山东省计量科学研究院、山东省分析测试中心、山东省农业科学院、山东省粮油检测中心、长沙开元弘盛科技有限公司、北京诺德泰科仪器有限公司、湖南三德科技股份有限公司。

本文件主要起草人：王志刚、张振方、邱晓伟、许爱华、吕瑞敏、王文正、任凌云、冯礼、刘刚、徐开群、胡娟、刘军、刘丰祥。

杜马斯燃烧法定氮仪

- 范围

本文件规定了杜马斯燃烧法定氮仪（以下简称“仪器”）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本文件适用于采用杜马斯燃烧法测量氮元素含量0.1 mg～100 mg的仪器。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191-2008  包装储运图示标志

GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备安全通用要求

GB/T 11606-2007 分析仪器环境试验方法

GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件

GB/T 34065-2017 分析仪器的安全要求

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 要求

  - 工作条件

仪器应在下列条件下正常工作：

- 环境温度：5 ℃～35 ℃；

- 环境湿度：相对湿度不大于 85％；

- 供电电源：交流电压 220 V±22 V，频率 50 Hz±1 Hz；

- 接地要求：仪器必须可靠接地；

- 工作环境：应具备良好的排气装置，仪器应放置于平稳的工作台上，不应受强烈震动和强电磁干扰。

  - 外观要求

仪器的外观应满足如下要求：

a)  仪器的外观整齐、清洁、表面涂镀层无明显剥落、擦伤、露底及污垢；

b)  所有铭牌及标志应耐久和清楚，内容符合相关法规、标准的要求；

c)  所有紧固件不得松动、各种调节件灵活、功能正常；

d)  零件表面不得锈蚀；

e)  仪器可拆部分应能无障碍地拆装。

  - 气路气密性要求

    - 载气气路密封性

使用二氧化碳/氦气/氩气在仪器规定的工作压力下，30 min 内压力下降不大于 0.01 MPa。

    - 氧气气路密封性

使用氧气在仪器规定的工作压力下，30 min 内压力下降不大于 0.01 MPa。

  - 温度控制要求

    - TCD控温要求

TCD 设定温度为 40 ℃~70 ℃ ，控温准确度和波动性均不超过± 0.1 ℃ 。

注：TCD，热导检测器（Thermal Conductivity Detector）。

    - 燃烧炉控温要求

燃烧炉温度为 800 ℃~1000 ℃，控温准确度和波动性均不超过 ± 5 ℃ 。

  - TCD的要求

    - 基线噪声：不大于 0.1 mV。

    - 基线漂移：不大于 0.2 mV/30 min。

    - 灵敏度：不小于 2000 mV.ml/mg。

  - 示值误差

- 仪器示值误差应不超过 ± 1％。

  - 定量重复性

相对标准偏差（RSD）应不大于 0.5％。

  - 安全要求

    - 保护接地

仪器的保护接地电阻值应不大于0.1 Ω。

    - 接触电流

在正常工作条件下，仪器的接触电流应不大于 0.5 mA。

    - 介电强度

电源输入端与可触及导电零部件之间施加 1500 V 的试验电压（交流有效值），历时 1 min应不出现击穿或飞弧现象。

    - 仪器的安全保护标识

仪器的高温区应有防烫标识。

  - 运输及运输贮存

仪器在运输包装状态下，应按 GB/T 11606-2007 的 2.4 试验项目中的低温贮存试验、高温贮存试验、跌落试验和碰撞试验进行。试验后，包装箱应无较大的变形和损伤，受试仪器应无变形、松脱、涂覆层剥落等机械损伤。全部试验完成后，将仪器置于正常工作条件下进行检验，仪器应符合 4.7  4.8 的要求。

- 试验方法

  - 试验条件

    - 试验工作条件

试验工作条件应符合 4.1 规定。

    - 仪器所用耗材、工具

- 包括：

- 载气：二氧化碳/氦气/氩气（纯度 99.999%）；

- 助燃气：氧气（纯度 99.999%）；

- 氧化剂：线状氧化铜（优级纯）；

- 催化剂：铂（含铂1%-5%）（优级纯）；

- 还原剂：线状铜、钨（20-40目）（优级纯）；

- 干燥剂：无水高氯酸镁、五氧化二磷或碱石棉（分析纯）；

- 辅助材料：还原剂支架、、三氧化二铝（球径2-3mm）；

- 有证标准物质：天冬氨酸和尿素（使用前110℃烘干至恒重）；

- 样品包装：锡箔纸、无氮纸或其他不含氮元素的容器；

- 分析天平：最小分度值不大于0.01 mg。

    - 试验设备

- 包括：

- 温度测量设备：量程：0℃～100 ℃，分辨率 0.01 ℃；量程：0℃～1 300 ℃，分辨率 1 ℃。

- 接触电流测试仪。

- 接地电阻测试仪。

- 耐电压测试仪：交流电压（0～1 500）V，频率为 50 Hz。

- 秒表：分度值0.01 s。

- 压力表：量程0～1 MPa，分辨率 0.001 MPa。

    - 试验准备

把仪器与载气、助燃气连接好，按照仪器上使用说明书进行氧化剂、催化剂、还原剂、干燥剂以及辅助材料的添加安装，一切就绪后，开始升温到工作温度，到指定温度后继续预热 15 min 以上。

  - 外观检测试验

采用目测、手感进行检查。

  - 气路气密性检测试验

    - 载气气路密封性

堵住所有气体出口，将载气接入载气入口，按照仪器操作说明设置压力，关断气源，待气路稳定 5 min 后， 30 min 后观察载气压力的变化。

    - 氧气气路密封性

堵住所有气体出口，按照仪器操作说明设置压力，关断气源，待气路稳定 5 min 后，30 min 后观察气体压力的变化。

  - 温度控制检测试验

    - TCD控温检测

将温度测量设备（量程：室温～100 ℃，分辨率 0.01 ℃）的传感器探头固定到TCD腔体内的热导池上，开机升温至设定温度 ，待温度稳定后，观察 10 min 每变化一个数值记录一次，求出最大值和最小值的差值作为波动性数值，其10 min 内温度平均值与设定值的差值作为准确度数值。

    - 燃烧炉控温检测

将温度测量设备（量程：室温～1300 ℃，分辨率 1 ℃ ）的传感器探头固定到加热炉中间，设定并升至工作温度，待温度稳定后，观察 10 min 每变化一个数值记录一次，求出最大值和最小值的差值作为波动性数值，其10 min 内温度平均值与设定值的差值作为准确度数值。

  - TCD基线噪声、基线漂移、灵敏度检测试验

    - TCD基线噪声

- 仪器升温到工作温度后继续预热 15 min 以上，取 30 min基线包络线的快速振幅（相邻点不大于 1min）作为基线噪声，用mV表示。

    - TCD基线漂移

- 仪器升温到工作温度后继续预热 15 min 以上，取 30 min 基线包络线的最大偏差作为基线漂移值，用mV/min表示。

    - 灵敏度

- 仪器升温到工作温度后继续预热 15 min 以上，使用规定的分析天平称取7个100 mg 天冬氨酸标准物质（其氮含量为 10.52%，使用锡箔纸包裹样品），在仪器操作软件输入7个天冬氨酸标准物质的样品信息（含重量、做样方法等），并操作仪器使其自动分析7个样品，样品全部分析完成并在软件中显示出数据结果后，按公式（1）求出灵敏度。

…………………………(1)

式中：

Stcd ——TCD灵敏度，mV.mL/mg；

A ——峰面积的算术平均值，mV.min；

Fc——校正后的载气流速，mL/min；

W ——样品进样量，mg。

  - 示值误差

仪器升温到工作温度后继续预热 15 min 以上后，将天冬氨酸或尿素标准样品10mg称取3个、100mg称取3个、200mg称取3个，共9个样品，在仪器操作软件输入9个样品信息（含重量、做样方法等），并操作仪器使其自动分析，样品全部分析完成并在软件中显示出数据结果后，按公式（2）计算仪器的示值误差

…………………（2）

式中：

δ ——示值误差（%）；

Xa ——三次测量的天冬氨酸或尿素标准样品平均值，单位为克每百克（g/100 g）；

Xc ——天冬氨酸或尿素标准样品的标称值，单位为克每百克（g/100 g）。

  - 定量重复性

仪器稳定运行后，称取6个天冬氨酸或尿素标准样品 100 mg（重量范围为100±5.00mg），在仪器操作软件输入6个样品信息（含重量、做样方法等），并操作仪器使其自动分析，样品全部分析完成并在软件中显示出数据结果后，按公式（3）计算相对标准偏差，作为仪器的重复性。

…………………(3)

式中：

RSD——相对标准偏差（%）；

Y i ——第i次测量值，单位为克每百克（g/100 g）；

Yc ——n次测量值的算术平均值，单位为克每百克（g/100 g）；

n ——测量次数 n=6。

  - 安全试验

    - 保护接地

按 GB/T 34065-2017 中 6.4.2 的规定的方法进行试验。

    - 接触电流

按 GB/T 34065-2017 中 6.2.2 的规定的方法进行试验。

    - 介电强度

按 GB/T 34065-2017 中 6.3.2 的规定的方法进行试验。

  - 运输及运输贮存试验

按 GB/T 11606—2007 中第 15 章、第 16 章、第 17 章和第 18 章的方法进行试验。

- 检验规则

  - 检验分类

- 检验分为出厂检验和型式检验。

  - 出厂检验

- 仪器在出厂前应按表 1 试验项目进行检验，每台仪器须经质量检验部门检验合格，并附有产品合格证书后方能出厂。

- 出厂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 试验检定要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器外观 | 4.2 | 5.2 |
| 2 | 气路气密性 | 4.3 | 5.3 |
| 3 | 温度控制 | 4.4 | 5.4 |
| 4 | 示值误差 | 4.7 | 5.7 |
| 5 | 定量重复性 | 4.8 | 5.8 |
| 6 | 安全试验 | 4.9 | 5.9 |

  - 型式检验

    - 检验时机，有下列情况之一应按表 2 检验项目进行型式检验：

- 老产品转厂生产和新产品试制定型鉴定；

- 正式生产后，如结构、原理、工艺或主要原材料有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时，应每三年为周期进行一次检验；

- 产品长期停产，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量技术监督机构提出进行型式检验要求时。

    - 型式检验的样品应从出厂检验合格的批次中随机抽取，检验的样品一般不少于三台。

    - 型式检验应按 GB/T 2829—2002 的规定进行，采取一次抽样方案。仪器的检验项目、不合格分类、不合格质量水平（RQL）、判别水平（DL）按表 2 规定进行。批质量以每百单位仪器不合格数表示。

- 型式检验

| 序 号 | 不合格 分类 | 检验项目及章条 |  |  | 不合格 质量水平 （RQL） | 判别 水平 （DL） | 抽样方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目 | 要求 章条 | 试验方法章条 |  |  | 样品量 （n） | 判定数组 （Ac,Re） |
| 1 | A | 仪器外观 | 4.2 | 5.2 | 30 | Ⅰ | 3 | （0，1） |
| 2 |  | 气路气密性 | 4.3 | 5.3 |  |  |  |  |
| 3 |  | 温度控制 | 4.4 | 5.4 |  |  |  |  |
| 5 |  | 示值误差 | 4.7 | 5.7 |  |  |  |  |
| 6 |  | 重复性 | 4.8 | 5.8 |  |  |  |  |
| 7 |  | 安全试验 | 4.9 | 5.9 |  |  |  |  |
| 8 | B | 仪器的运输、运输贮存 | 4.10 | 5.10 | 65 |  |  | （1，2） |
| 9 |  | TCD 基线噪声、基线漂移、灵敏度的要求 | 4.5 | 5.5 |  |  |  |  |

    - 若型式检验不合格，应分析原因，采取纠正措施，验证有效后，重新提交检验。若型式检验再次不合格，则对进行抽样的该批产品应停止出厂，再重复上述分析、纠正、验证、重新提交的步骤，直至合格为止。

    - 若型式检验合格，对进行抽样的该批产品可以提交鉴定、定型或出厂、入库。

- 标志、包装

  - 标志

    - 仪器的标志

- 仪器应在适当的位置粘贴铭牌，铭牌应具有以下内容：

a) 仪器名称、型号规格；

b) 额定工作电压、频率、功率；

c) 制造厂名称、地址；

d) 商标；

e) 制造日期、出厂编号及产品尺寸；

f) 警示标识；

g) 其他必要的标志。

    - 包装箱标志

- 仪器包装应具有以下内容：

a) 仪器名称及型号；

b) 制造厂名称及地址；

c) 商标；

d) 仪器净重和毛重，单位为 kg；

e) 外形尺寸为：长×宽×高，单位为 mm；

f) 包装储运图示标志：“易碎物品”、“向上”、“怕雨”等应符合 GB/T 191-2008 规定；

g) 出厂编号、包装箱序号、数量及出厂日期。

  - 包装

    - 仪器包装

仪器包装应符合 GB/T 13384-2008 的规定。

    - 随机文件

应具备以下文件：

- 装箱清单；

- 使用说明书（关于安全的要求应符合GB 4793.1-2007第5章有关规定）；

- 合格证；

- 附备件清单。

- 运输和贮存

  - 仪器在运输过程中和贮存时应防止受到剧烈冲击、雨淋、暴晒及辐射。

  - 仪器应原箱存放保管，仓库环境温度为 0℃～40℃，相对湿度不大于 85%；仓库内不应存放能引起仪器腐蚀和电气绝缘性降低的有害物质。

  - 仪器贮存期限不应超过两年，超过期限后，应对仪器按产品标准要求进行抽检。

_________________________________