ICS 17.220.20

CCS N 29

团体标准

T/CIMA 0049—XXXX

共享用电费控智能电能表

Shared electric charge controlled smart electricity meters

（工作组讨论稿）

20210410

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-  实施

中国仪器仪表行业协会   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 电能表功能要求	2

5 技术要求	7

6 准确度要求	8

7 试验方法项目	10

8 检验规则	11

附　录　A  （规范性） 共享用电费控智能电能表功能配置表	12

附　录　B  （规范性） 共享用电费控智能电能表显示代码	16

附　录　C  （规范性） 试验项目	21

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出。

本文件由中国仪器仪表行业协会归口。

本文件起草单位：

本文件起草人：

共享用电费控智能电能表

- 范围

本文件规定了共享用电费控智能电能表（以下或简称“电能表”）的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则。

本文件适用于新制造的、在50 Hz电网运行且电压不超过400 V的共享用电费控智能单相、三相电能表。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1634.1-2019  塑料 负荷变形温度的测定 通用试验方法

GB/T 1634.2-2019  塑料 负荷变形温度的测定 塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料

GB/T 1804-2000  一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 2423.1-2008  电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A：低温（IEC 60068-2-1：2007,IDT）

GB/T 2423.2-2008  电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B：高温（IEC60068-2-2：2007,IDT）

GB/T 2423.4-2008  电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Db：交变湿热(12h＋12h循环) （IEC 60068-2-30：2005,IDT）

GB/T 2423.43-2008  电工电子产品环境试验第2部分：试验方法振动、冲击和类似动力学试验样品的安装（IEC 60068-2-47：2005,IDT）

GB/T 4208―2017  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 17215.211-2021  交流电测量设备通用要求 试验和试验条件-第11部分：测量设备

GB/T 17215.301-2007  多功能电能表 特殊要求

GB/T 17215.321  交流电测量设备 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表（A、B、C、D和E级）

GB/T 17215.323-2008  交流电测量设备 特殊要求-第23部分静止式无功电能表（2级和3级）

GB/T 17626.2-2018  电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验（IEC61000-4-2：2008,IDT）

GB/T 17626.3-2016  电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验（IEC61000-4-3：2010,IDT）

GB/T 17626.4-2018  电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（IEC61000-4-4：2012,IDT）

GB/T 17626.5-2019  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验（IEC61000-4-5：2014,IDT）

GB/T 17626.6-2017  电磁兼容-第4-6部分：试验和测量技术-射频场感应的传导干扰抗扰度（IEC61000-4-6：2013,IDT）

GB/T 17626.12-2013  电磁兼容试验和测量技术振铃波抗扰度试验（IEC 61000-4-12：2006,IDT）

GB/T 17626.18-2016  电磁兼容性试验和测量技术阻尼振荡波抗扰度试验（IEC 61000-4-18:2006, IDT）

IEC 62052-31：2015 电测量设备（交流） 通用要求 试验和试验条件-第31部分：产品安全要求和试验(Electricity metering equipment (AC) – General requirements, tests and test conditions –Part 31: Product safety requirements and tests)

JJF 1245.1-2019  安装式交流电能表型式评价大纲 有功电能表

JJF 1245.2-2019  安装式交流电能表型式评价大纲 软件要求

JJF 1245.3-2019  安装式交流电能表型式评价大纲 无功电能表

JJG 596-2012  电子式交流电能表

DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 共享用电 shared electricity consume

一种多用户的、分时用电的、即时结算的用电模式。

注：典型的共享用电示例有农田灌溉、广场用电、临时用电。

- 3.2

- 共享用电费控智能电能表 shared electric charge controlled smart electricity meters

临时共享用电场所的费控智能电能表

- 3.3

- 主卡 main card

用于共享用电费控智能电能表开户、充值、结算、用电信息记录和用电参数管理等功能。

- 3.4

- 附卡 attached card

主卡的附属卡片，具备充值、结算和用电信息记录的卡片，逻辑上从属于主卡。

- 功能

- 4.1  电能计量

电能计量功能应符合以下要求：

- 应具有正向、反向有功电能量和四象限无功电能量计量功能，并可据此设置组合有功和组合无功电能量；

- 四象限无功电能除可分别记录、显示外，还可通过软件编程，实现组合无功1和组合无功2的计算、记录、显示；

- 应具有分时计量功能；有功、无功电能量应对尖、峰、平、谷等各时段电能量及总电能量分别进行累计、存储。不应采用各费率或各时段电能量算术加的方式计算总电能量；

- 应具有计量分相有功电能量功能；不应采用各分相电能量算术加的方式计算总电能量。

- 4.2  需量测量

需量测量功能应符合以下要求：

- 应在约定的时间间隔内（一般为一个月），测量单向或双向最大需量、分时段最大需量及其出现的日期和时间，并存储带时标的数据；最大需量测量应采用滑差方式，需量周期可在5、10、15、30、60min中选择；滑差式需量周期的滑差时间可在1、2、3、5min中选择；需量周期应为滑差时间的5的整倍数；出厂默认值：需量周期15min、滑差时间1min；

- 总的最大需量测量应连续进行；各费率时段最大需量的测量应在相应的费率时段内完整的测量周期内进行；

- 当发生电压线路上电、清零、时钟调整、时段转换、需量周期变更、功率潮流方向转换等情况时，电能表应从当前时刻开始，按照需量周期进行需量测量；当第一个需量周期完成后，按滑差间隔开始最大需量记录；在不完整的需量周期内，不应做最大需量的记录；

- 应能存储12个结算日最大需量数据。

- 4.3  清零

- 4.3.1  电能表清零

电能表清零功能应满足以下要求：

- 清除电能表内存储的电能量、最大需量、冻结量、事件记录、负荷记录等数据；

- 清零操作为事件永久记录，有防止非授权人操作的安全措施；

- 电能表底度值只能清零，禁止设定；

- 清除电表开户状态。

- 4.3.2  需量清零

需量清零功能应满足以下要求：

- 清空电能表内当前的最大需量及发生的日期、时间等数据；

- 需量清零有防止非授权人操作的措施。

- 4.4  数据存储

数据存储功能应满足以下要求：

- 至少存储上12个结算日的单向或双向总电能和各费率电能数据；数据转存分界时刻为月末的24时（月初零时），或为每月的1号至28号内的整点时刻；

- 至少存储上12个结算日的单向或双向最大需量、各费率最大需量及其出现的日期和时间数据。数据转存分界时刻为月末的24时（月初零时），或在每月的1号至28号内的整点时刻；月末转存的同时，当月的最大需量值自动复零；

- 停电时刻错过结算时刻，上电时补全上12个结算日电能量、需量数据。其中需量保存的是月最大需量。掉电跨过每月第1结算日转存需量，转存后需量清零；在其它结算日，需量数据不转存，结算日需量数据补FF；

- 在电能表电源断电的情况下，所有与结算有关的数据至少保存10年，其它数据至少保存3年。

- 4.5  冻结

冻结功能符合以下要求：

- 定时冻结：按照约定的时刻及时间间隔冻结电能量数据。每个冻结量至少应保存60次；

- 瞬时冻结：在非正常情况下，冻结当前的日历、时间、所有电能量和重要测量的数据。瞬时冻结量应保存最后3次的数据；

- 日冻结：存储每天零点的电能量，应可存储62天的数据量；停电时刻错过日冻结时刻，上电时应补全日冻结数据，最多补冻最近7个日冻结数据；

- 约定冻结：在新老两套费率/时段转换、阶梯电价转换或电力公司认为有特殊需要时，应冻结转换时刻的电能量以及其他重要数据；

- 整点冻结：存储整点时刻或半点时刻的有功总电能，应可存储254个数据；

- 冻结内容及标识符应符合DL/T 645-2007及其备案文件要求。

- 4.6  事件记录

事件记录功能符合以下要求：

- 应记录各相失压的总次数，最近10次失压发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信息；应记录各相断相的总次数，最近10次断相发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信息；

- 应记录各相失流的总次数，最近10次失流发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信息；

- 应记录最近10次全失压发生时刻、结束时刻、及对应的电流值；全失压后程序不应紊乱，所有数据都不应丢失，且保存时间应不小于180天；电压恢复后，电能表应正常工作；

- 三相电能表应记录电压（流）逆相序总次数，最近10次发生时刻、结束时刻及其对应的电能量数据；

- 应记录潮流反向的总次数，最近10次潮流反向发生时刻及对应的电能量数据等信息；

- 应记录掉电的总次数，以及最近10次掉电发生及结束的时刻；

- 应记录需量超限的总次数，以及最近10次需量超限发生及结束的时刻；

- 三相电能表应记录最近10次电压（流）不平衡发生、结束时刻及对应的电能量数据；

- 应记录恒定磁场干扰事件总次数，最近10次发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据；

- 应记录电源异常事件总次数，最近10次发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据；

- 应记录内置负荷开关误动作事件总次数，最近10次发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据；

- 应记录需量清零的总次数，以及最近10次需量清零的时刻、操作者代码；

- 应记录编程总次数，以及最近10次编程记录，每次编程记录记录编程期间最早一次数据项编程时刻、操作者代码以及编程期间最后10个编程项的数据标识；

- 应记录校时总次数（不包含广播校时），以及最近10次校时的时刻、操作者代码；

- 应记录各相过载总次数、总时间，最近10次过载的持续时间；

- 应能记录开表盖总次数，最近10次开表盖事件的发生、结束时刻以及开表盖发生时刻的电能量数据，停电期间，电能表只记最早的一次开表盖事件；

- 应能记录开端钮盖总次数，最近10次开端钮盖事件的发生、结束时刻以及开端钮盖发生时刻的电能量数据，停电期间，电能表只记最早的一次开端钮盖事件；

- 永久记录电能表清零事件的发生时刻及清零时的电能量数据；

- 应记录最近10次拉闸和最近10次合闸事件，记录拉、合闸事件发生时刻、操作者代码和电能量数据；

- 依据DL/T 645—2007及其备案文件要求，应通过附加信息的方式实现事件的上报功能；上报事件的内容可设置；

- 可记录每种事件总发生次数和（或）总累计时间；

- 应记录正常用电总次数，最近254次正常用电记录，记录用电的主/附卡编号/远程卡号、开始、结束时刻以及开始、结束时刻的电能量、钱包余额数据；

- 应记录异常用电记录总次数，最近254次异常用电记录，记录异常用电开始、结束时刻以及开始、结束时刻的电能量数据、累计异常电量；

- 应记录未结算用电记录总次数，最多51次未结算用电记录数据。

- 4.7  通信

电能表应具备通信功能，应具备RS 485通信，红外通信，载波通信接口。接口通信协议应符合DL/T 645—2007及其备案文件的要求。

- 4.8  信号输出

- 4.8.1  电能量脉冲输出

电能表应具备电能量脉冲信号输出功能。

- 4.8.2  控制信号输出

电能表可输出电脉冲或电平开关信号，输出方式可设，控制外部报警装置或负荷开关。

- 4.9  显示

显示功能符合以下要求：

- 电能表在正常工作状态进行按键、插卡、红外通讯等操作时，LCD应启动背光；按键或插卡触发背光启动后，60s无操作自动关闭背光；红外触发时，2个自动轮显周期后关闭背光。

- 电能表显示内容分为数值、代码和符号三种；显示内容可通过编程进行设置；电能表可显示电能量、需量、电压、电流、功率、时间、剩余金额等各类数值，数值显示位数应不少于8位，显示小数位可设置。显示的数值单位应采用国家法定计量单位，如：kW、 kvar、 kWh、kvarh、V、A等；显示代码包括显示内容编码和插卡提示。显示代码见附录B。显示符号可包括功率方向、费率、象限、编程状态、相线、电池欠压、故障（如失压、断相、逆相序）等标志。

- 电能表应具有停电后唤醒显示的功能；

- 应具备自动循环和按键两种显示方式；自动循环显示时间间隔可在（5～20）s内设置；

- 当用户刷卡用电时，电能表应单独显示当前用户剩余金额，同时支持响应按键显示；

- 应具备上电全显功能，电能表在上电后1s内液晶满屏显示、背光点亮、LED灯全亮（脉冲灯除外）；液晶显示与LED灯亮、背光点亮的时间默认5s，时间间隔可在（5～30）s内设置；

- 应具备通过通讯命令使带电电能表液晶屏全显示、背光点亮及LED灯全亮功能（脉冲灯除外），液晶显示、背光点亮与LED灯亮维持时间为10s；

- 电能表应能通过液晶显示测试密钥、正式密钥等状态；

- 电能表应具有插卡操作异常代码显示，方便现场快速分析问题、解决，异常代码见附录B。

- 4.10  费控功能

费控功能符合以下要求：

- 费控功能的实现分为本地和远程两种方式；本地方式通过射频卡固态介质实现，远程方式通过公网、载波等虚拟介质和远程售电系统实现；

- 当剩余金额小于或等于设定的跳闸门限时，电能表应发出断电信号，控制负荷开关中断供电。当供电线路停止供电时，剩余金额以及其他需要保护的信息不应丢失；

- 电能表不应接受使用非指定介质输入购电金额等信息；

- 当使用非指定介质或进行非法操作时，电能表应能进行有效防护；在非指定介质或非法操作撤销后，电能表应能正常工作且数据不丢失；

- 在保证安全的情况下，可通过虚拟介质对电能表内的用电参数进行设置；

- 电能表应能够支持远程直接合闸与远程允许合闸；

- 电能表可通过固态介质对电能表内的用电参数进行设置；

- 电能表在进行刷卡用电操作时，应提示读卡成功或读卡失败，提示应符合附录B；

- 若用户遗失射频卡，通过一定的补遗程序可获得补发的新卡；电能表应接受补发的射频卡，并拒绝原卡继续使用；

- 主附用户卡插入电能表后3s内，应完成相应的读写操作；

- 电能表应支持主站下发开始用电命令，电能表收到命令后自动合闸用电。用电结束后主站下发结束用电命令，电能表进行拉闸结束用电。

- 4.11  保电功能

保电功能应满足以下要求：

- 电能表具有远程保电功能，当电能表处于用户刷卡用电时，接收到保电命令时生成当前用户的用电记录和未结算记录；当电能表处于用户远程用电时，接收到保电命令时生成当前用户的用电记录；在保电状态下的电能表不执行任何情况引起的拉闸操作直至解除保电命令；

- 电能表在保电状态下接收到拉闸命令后，电能表不执行拉闸操作，液晶“拉闸”字样不出现，电能表返回处于保电状态拉闸失败的信息；

- 已处于拉闸状态的电能表在接收到保电命令后，电能表液晶“拉闸”字样消失，对于负荷开关内置表，电能表处于合闸允许状态，跳闸灯闪烁，按下轮显键3s（或收到直接合闸命令）后电能表合闸；对于负荷开关外置表，收到保电命令时表内继电器直接合闸；保电命令解除后，电能表处于拉闸状态；

- 电能表在跳闸前的延时过程中接收到保电命令时，电能表液晶“拉闸”字样消失，电能表继续工作；保电命令解除后，电能表处于拉闸状态。

- 4.12  报警

报警功能符合以下要求：

- 光报警应采用背光点亮方式进行光报警，当事件恢复正常后报警自动结束；

- 三相表可通过报警输出端子外接报警装置进行报警，并可通过按键关闭，当事件恢复正常后报警自动结束；

- 当发生断相、失压、逆相序、过载、功率反向（双向表除外）、电池欠压事件时，应进行报警；

- 电表发生断相、欠压、过压、过载、电压不平衡等事件时，为防止电机损坏，应禁止用户用电，并进行报警。

- 4.13  安全认证

安全认证功能符合以下要求：

- 通过固态介质或虚拟介质对电能表进行参数设置、预存电费刷卡用电、信息返写和下发远程控制命令操作时，应通过加密模块的安全认证，以确保数据传输安全可靠；

- 加密模块的加密算法应符合国家密码管理的有关政策，宜使用SM1算法。

- 4.14  电源异常事件记录功能

电能表应具有电源异常检测功能，检测到电能表内部直流工作电源异常同时交流输入电源正常的情况下，应记录电源异常事件记录。

- 4.15  负荷开关误动作检测功能

对于负荷开关内置电能表，如果检测到表内负荷开关误动作，应记录负荷开关误动作事件记录。

- 4.16  即时结算功能

即时结算功能符合以下要求：

- 用户插入主副卡3s内，电能表完成卡片信息读取并在表屏上显示当前卡片剩余金额；

- 电能表能够根据当前时段费率，计算当前卡片剩余金额并实时显示。非保电状态下，当剩余金额小于或等于设定的跳闸门限时，电能表拉闸并显示金额不足代码；

- 能够通过电能表按键操作，查看历史结算记录，包括主/附卡编号/远程卡号、开始、结束时刻以及开始、结束时刻的电能量、钱包余额数据等信息。

- 4.17  功能配置

根据共享用电费控智能电能表应用场景，功能配置见附录A。

- 电能表规格

- 5.1  准确度等级

单相电能表准确度等级分为有功1级，无功2级。三相电能表准确度等级分为有功0.5级，无功2级。

- 5.2  标准参比电压

标准参比电压应符合表1的规定。

- 标准参比电压

| 电能表接入线路方式 | 参比电压 V |
| --- | --- |
| 直接接入 | 单相220V，三相3×220/380V |

- 5.3  电能表电压工作范围

电能表工作范围应符合表2的规定。

- 电能表电压工作范围

| 规定的工作范围 | 0.9Un～1.1 Un |
| --- | --- |
| 扩展的工作范围 | 0.8 Un～1.15 Un |
| 极限工作范围 | 0.0 Un～1.15 Un |

- 5.4  最大电流

最大电流应是参比电流的整数倍，倍数不应小于4倍。

- 5.5  标准参比频率

参比频率的标准值应为50 Hz。

- 6  环境条件

- 6.1  参比温度及相对湿度

参比温度为23℃；相对湿度为45%～75%。

- 6.2  大气压力

电能表在海拔4000m及以下（63.0kPa～106.0kPa）应能正常工作，高海拔地区使用的电能表应满足在海拔4000m～4700m正常工作。

- 7  机械及结构

- 7.1  卡座

卡座应满足以下要求：

- 介质的插口防尘、防水，防尘符合GB 4208—2008中规定的IP5X防护等级要求；户内式电能表的防水要求达到GB 4208—2008中规定的IPX1防护等级，对于户外式电能表的防水要求达到GB 4208—2008中规定的IPX4防护等级。

- 射频卡在卡座中连续插拔20次后，卡片无划裂，并能用该卡座正常读写。在规定的使用条件下，卡座能承受不小于2万次的CPU卡插拔。

- 电能表在正常工作状态下，将金属片插入卡座5min后拔出，试验后电能表正常工作，内存数据不丢失。

- 当卡座水平放置、插卡口面向观察者，与插卡口平行远离观察者的部分为卡座底部，射频卡能以90°垂直方向插入电能表卡座底部，插入底部后，卡尾露出电能表部分为35mm±3mm。

- 7.2  负荷开关

负荷开关可采用内置或外置方式，当采用内置负荷开关时电能表最大电流不宜超过60A，负荷开关类型选择Uc2，三相负荷开关应采用一体化设计。采用内置负荷开关的电能表，开关操作时应有相应的硬件或软件消弧措施，其出口回路应有防误动作和便于现场测试的安全措施。电能表在扩展的工作电压范围内，负荷开关应能正常工作。

- 8  准确度

- 8.1  要求

- a)电流变化引起的误差极限

有功1级电能表应符合GB/T 17215.321—2021中8.1的规定；无功2级电能表应符合GB/T 17215.323—2008中8.1的规定。

- b)起动

起动电流0.004Ib条件下，仪表应能起动并连续记录。

- c)潜动

当电能表只加电压，电流线路无电流时，其测试输出不应产生多于一个的脉冲。

- d)影响量

相对于参比条件的变化引起的附加的百分数误差改变应按等级符合表3的规定。

- 影响量

| 序号 | 影响量 | 电流值 （除特殊说明外，为平衡负载） | 功率因数 | 仪表的平均温度系数 %/K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直接接入仪表 |  | 1级 |
| 1 | 环境温度改变 | 0.1Ib≤I≤Imax | 1 | 0.05 |
|  |  | 0.2 Ib≤I≤Imax | 0.5L | 0.07 |
| —— | —— | —— | —— | 仪表的百分数误差改变极限 % |
|  |  |  |  | 1级 |
| 2 | 电压改变±10% | 0.05 Ib≤I≤Imax | 1 | 0.7 |
|  |  | 0.1 Ib≤I≤Imax | 0.5L | 1.0 |
|  |  | — | 1 | — |
|  |  |  | 0.5L | — |
| 3 | 电压改变20%，＋15% | 0.05 Ib≤I≤Imax | 1 | 2.1 |
|  |  | — | 1 | — |
| 4 | 电压小于0.8Un | Ib | 1 | 100～＋10 |
| 5 | 频率改变±2% | 0.05 Ib≤I≤Imax | 1 | 0.5 |
|  |  | 0.1 Ib≤I≤Imax | 0.5L | 0.7 |
|  |  | — | 1 | — |
|  |  |  | 0.5L | — |
| 6 | 逆相序 | 0.1Ib | 1 | 1.5 |
| 7 | 电压不平衡 | Ib | 1 | 2.0 |
| 8 | 电压电流线路中的谐波 分量 | 0.5Imax | 1 | 0.8 |
| 9 | 交流电流线路中直流和偶次谐波 | Imax/2 | 1 | 3.0 |
| 10 | 交流电流线路中奇次谐波 | 0.5Ib | 1 | 3.0 |
| 11 | 交流电流线路中次谐波 | 0.5Ib | 1 | 3.0 |
| 12 | 工频磁场强度0.5mT | Ib | 1 | 2.0 |
| 13 | 射频电磁场抗扰度 | Ib | 1 | 2.0 |
| 14 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | Ib | 1 | 2.0 |
| 15 | 快速瞬变脉冲群抗扰度 | Ib | 1 | 4.0 |
| 注1：表中序号3，4试验不是影响量试验，仅用于验证仪表电源电压影响试验中的扩展工作范围和极限工作范围。 注2：电压小于0.8Un时的技术要求是指仪表的百分数误差，而非仪表百分数误差改变量。 |  |  |  |  |

- 8.2  试验方法

准确度试验项目，包括电流变化引起的误差，起动，潜动试验，测量重复性试验和影响量试验按照GB/T 17215.321—2021规定的方法进行。

- 9  电气性能

- 9.1  要求

a）电源电压应满足要求：

1)电压在规定工作范围内变化时引起的允许误差改变量极限满足6.4中表3的相关要求。电能表试验后，不使电能表死机或发生信息改变。

2)电压短时中断和暂降对仪表影响满足GB/T 17215.301—2007的规定。

- b）短时过电流应满足要求：

直接接入仪表应能经受30Imax（允差为＋0～-10%）的短时过电流，施加时间为参比频率的半个周期。当回到初始工作条件时，电能表的信息不应改变并正确工作，且在电流为Ib和功率因数为1时的电能表误差改变量不应超过表4的限定值。

- 表4  短时过电流变差限值

| 仪表 | 电流值 | 功率因数 | 1级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接接入 | Ib | 1 | 1.5% |

- c）自热影响应满足要求：

在功率因数为1或0.5L、负荷电流为Imax的工况下，由自热引起的误差改变量不应超过表5的限定值。

- 表5  自热影响误差改变量限值

| 电流值 | 功率因数 | 1级 |
| --- | --- | --- |
| Imax | 1 | 0.7% |
|  | 0.5L | 1.0% |

- d）温升影响应满足要求：

在额定工作条件下，电路和绝缘体不应达到影响电能表正常工作的温度。电能表任何一点的温升，在环境温度为40℃时不应超过25K。

- 9.2  试验方法

电气性能试验按照GB/T 17215.211—2021规定的方法进行。

- 10  气候影响

- 10.1  要求

电能表应满足以下气候影响试验的要求：

a）对电能表的高温试验、低温试验、交变湿热试验、阳光辐射防护试验符合GB/T 17215.211—2021的规定；

b）极限工作环境下，电能表应能正常运行一段时间。

- 10.2  试验方法

按如下方法进行试验：

a）气候影响试验按照GB/T 17215.211—2021规定的方法进行。每项试验后，电能表无损坏，无信息改变；

b）电能表放置在温度试验箱内，环境温度设定为70℃，电能表电压线路施加115%Un，电流线路施加Imax，运行4小时，在试验过程中电能表不出现死机、黑屏现象。

- 11  绝缘性能

- 11.1  要求

电能表应能承受脉冲电压影响，试验电压按表6规定施加。

- 表6  脉冲电压

| 从额定系统电压导出的相对地电压（V） | 脉冲电压（V） |
| --- | --- |
| ≤100 | 2500 |
| ≤300 | 6000 |

- 11.1  试验方法

脉冲电压试验试验按照GB/T 17215.211—2021规定的方法进行。

- 12  电磁兼容性

- 12.1  要求

电磁兼容性要求应符合GB/T 17215.211—2021标准。

- 12.1  试验方法

电磁兼容试验方法应按照GB/T 17215.211—2021规定的方法进行。试验后，电能表应能正常工作，存储的信息无变化。

- 13  检验规则

检验规则，包括出厂检验、型式检验、全性能试验、抽样验收试验、全检验收试验。

- （规范性附录）
共享用电费控智能电能表功能配置推荐表

共享用电费控智能电能表功能配置推荐表见表A.1。

  - 共享用电费控智能电能表功能配置推荐表

| 序号 |  | 类型 | 功能 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 计量以及结算日转存 | 组合有功总电能 |  |
| 2 |  |  | 正向有功总电能 |  |
| 3 |  |  | 反向有功总电能 |  |
| 4 |  |  | 组合有功各费率电能 |  |
| 5 |  |  | 正向各费率有功电能 |  |
| 6 |  |  | 反向各费率有功电能 |  |
| 7 |  |  | 正向分相有功电能 |  |
| 8 |  |  | 四象限无功电能 |  |
| 9 |  |  | 组合无功电能1 |  |
| 10 |  |  | 组合无功电能2 |  |
| 11 |  |  | 正向有功最大需量 |  |
| 12 |  |  | 正向有功各费率最大需量 |  |
| 13 |  |  | 反向有功最大需量 |  |
| 14 |  |  | 反向有功各费率最大需量 |  |
| 15 | 瞬时/约定/定时/日冻结 |  |  | 正向总有功电能 |
| 16 |  |  |  | 正向各费率有功电能 |
| 17 |  |  |  | 反向总有功电能 |
| 18 |  |  |  | 反向各费率有功电能 |
| 19 |  |  |  | 四象限无功电能 |
| 20 |  |  |  | 组合无功电能 |
| 21 |  |  |  | 正向有功最大需量 |
| 22 |  |  |  | 总有功功率 |
| 23 |  |  |  | 分相有功功率 |

表A.1(续)

| 序号 | 类型 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 24 |  | 冻结时间 |
| 25 | 整点冻结 | 正向总有功电能 |
| 26 |  | 反向总有功电能 |
| 27 |  | 冻结时间 |
| 28 | 清零 | 需量清零 |
| 29 |  | 电表清零 |
| 30 | 输出 | 控制信号 |
| 31 |  | 电量脉冲 |
| 32 |  | 时钟信号/时段投切 |
| 33 |  | 需量周期信号 |
| 34 | 时间 | 日历、计时和闰年切换 |
| 35 |  | 两套费率、时段转换 |
| 36 |  | 广播对时 |
| 37 | 事件记录 | 失压（A，B，C）事件 |
| 38 |  | 欠压（A，B，C）事件 |
| 39 |  | 过压（A，B，C）事件 |
| 40 |  | 断相（A，B，C）事件 |
| 41 |  | 失流（A，B，C）事件 |
| 42 |  | 断流（A，B，C）事件 |
| 43 |  | 过流（A，B，C）事件 |
| 44 |  | 功率反向（A，B，C）事件 |
| 45 |  | 过载（A，B，C）事件 |
| 46 |  | 全失压事件 |
| 47 |  | 掉电事件 |
| 48 |  | 电压逆相序 |
| 49 |  | 潮流反向 |
| 50 |  | 需量超限 |

表A.1(续)

| 序号 | 类型 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 51 | 事件记录 | 电压（流）不平衡 |
| 52 |  | 功率因数超下限 |
| 53 |  | 电表清零事件 |
| 54 |  | 需量清零事件 |
| 55 |  | 事件清零事件 |
| 56 |  | 编程事件 |
| 57 |  | 校时事件 |
| 58 |  | 开表盖事件 |
| 59 |  | 开端钮盖事件 |
| 60 |  | 拉闸事件 |
| 61 |  | 合闸事件 |
| 62 |  | 电源异常事件 |
| 63 |  | 恒定磁场干扰事件 |
| 64 |  | 负荷开关误动作事件 |
| 65 |  | 用电记录 |
| 66 |  | 异常用电记录 |
| 67 |  | 未结算记录 |
| 68 | 显示 | 自动循环显示 |
| 69 |  | 按键循环显示 |
| 70 | 通信 | RS 485接口 |
| 71 |  | 红外接口 |
| 72 |  | 模块接口 |
| 73 | 测量 | 分相电压 |
| 74 |  | 分相电流 |
| 75 |  | 总有功功率 |
| 76 |  | 分相有功功率 |
| 77 | 其它 | 停电抄表 |

表A.1(续)

| 序号 | 类型 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 78 | 其他 | 停电显示 |
| 79 |  | 安全保护 |
| 80 |  | 负荷记录 |
| 81 |  | 费控功能 |
| 82 |  | 保电 |
| 83 |  | 交流磁场防潜动 |

- （规范性）
共享用电费控智能电能表显示代码

  - 显示代码数据标识扩展

电能表显示代码对DL/T 645—2007定义的数据标识作了扩展，定义如表B.1所示：

  - 电能表显示代码扩展数据项

| 数据标识 |  |  |  | 数据格式 | 数据长度（字节） | 单位 | 功能 |  | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 |  |  |  | 读 | 写 |  |
| 04 | 04 | 01 | 01 … 63 | NNNNNNNN，NN … NNNNNNNN，NN | 5 |  | * … * | * … * | 自动循环显示第1屏显示代码 … 自动循环显示第99屏显示代码 |
| 04 | 04 | 02 | 01 … 63 | NNNNNNNN，NN … NNNNNNNN，NN | 5 |  | * … * | * … * | 按键循环显示第1屏显示代码 … 按键循环显示第99屏显示代码 |
| 数据格式列中的NNNNNNNN为数据标识，逗号后的NN表示该数据项在此数据标识中序号；比如：本月正向有功最大需量和本月正向有功最大需量发生时间是同一个数据标识（01010000），本月正向有功最大需量序号是0，本月正向有功最大需量发生时间的序号为1。本月正向有功最大需量的显示代码可以设置成：01010000 00。本月正向有功最大需量发生时间可以设置成：01010000 01 日期是1，时间是2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 共享用电费控智能电能表显示列表

共享用电费控智能电能表循环显示项目列表见表B.2。

  - 共享用电费控智能电能表循环显示项目列表

| 序号 | 显示项目 | 数据显示格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 当前日期 | XX.XX.XX |
| 2 | 当前时间 | XX:XX:XX |
| 3 | 当前剩余金额 | XXXXXX.XX 元 |
| 4 | 当前电价 | XXXX.XXXX 元 |
| 5 | 当前组合有功总电量 | XXXXXX.XX kWh |
| 6 | 当前正向有功总电量 | XXXXXX.XX kWh |

- 表B.2（续）

| 序号 | 显示项目 | 数据显示格式 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 当前正向有功总最大需量 | XX. XXXX kW |
| 8 | 当前反向有功总电量 | XXXXXX.XX kWh |

农排费控智能电能表按键显示项目列表见表B.3。

  - 共享用电费控智能电能表按键显示项目列表

| 序号 | 显示项目 | 数据显示格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 当前日期 | XX.XX.XX |
| 2 | 当前时间 | XX:XX:XX |
| 3 | 当前剩余金额 | XXXXXX.XX 元 |
| 4 | 当前组合有功总电量 | XXXXXX.XX kWh |
| 5 | 当前正向有功总电量 | XXXXXX.XX kWh |
| 6 | 当前正向有功总最大需量 | XX. XXXX kW |
| 7 | 当前正向有功总最大需量发生日期 | XX.XX.XX |
| 8 | 当前正向有功总最大需量发生时间 | XX:XX |
| 9 | 当前反向有功总电量 | XXXXXX.XX kWh |
| 10 | 当前反向有功总最大需量 | XX. XXXX kW |
| 11 | 当前反向有功总最大需量发生日期 | XX.XX.XX |
| 12 | 当前反向有功总最大需量发生时间 | XX:XX |
| 13 | 当前第1象限无功总电量 | XXXXXX.XX kvarh |
| 14 | 当前第2象限无功总电量 | XXXXXX.XX kvarh |
| 15 | 当前第3象限无功总电量 | XXXXXX.XX kvarh |
| 16 | 当前第4象限无功总电量 | XXXXXX.XX kvarh |
| 17 | 上1月正向有功总电量 | XXXXXX.XX kWh |
| 18 | 上1月正向有功总最大需量 | XX. XXXX kW |
| 19 | 上1月正向有功总最大需量发生日期 | XX.XX.XX |
| 20 | 上1月正向有功总最大需量发生时间 | XX:XX |
| 21 | 上1月反向有功总电量 | XXXXXX.XX kWh |
| 22 | 上1月反向有功总最大需量 | XX. XXXX kW |
| 23 | 上1月反向有功总最大需量发生日期 | XX.XX.XX |
| 24 | 上1月反向有功总最大需量发生时间 | XX:XX |
| 25 | 上1月第1象限无功总电量 | XXXXXX.XX kvarh |
| 26 | 上1月第2象限无功总电量 | XXXXXX.XX kvarh |
| 27 | 上1月第3象限无功总电量 | XXXXXX.XX kvarh |

表B.3（续）

| 序号 | 显示项目 | 数据显示格式 |
| --- | --- | --- |
| 28 | 上1月第4象限无功总电量 | XXXXXX.XX kvarh |
| 29 | 通信地址低8位 | XXXXXXXX |
| 30 | 通信地址高4位 | XXXX |
| 31 | 通信波特率 | XXXXXX |
| 32 | 有功脉冲常数 | XXXXXX imp/kWh |
| 33 | 无功脉冲常数 | XXXXXX imp/kvarh |
| 34 | 时钟电池使用时间 | XXXXXXXX |
| 35 | 最近一次编程日期 | XX.XX.XX |
| 36 | 最近一次编程时间 | XX:XX:XX |
| 37 | 总失压次数 | XXXXXX |
| 38 | 总失压累计时间 | XXXXXX |
| 39 | 最近一次失压起始日期 | XX.XX.XX |
| 40 | 最近一次失压起始时间 | XX:XX:XX |
| 41 | 最近一次失压结束日期 | XX.XX.XX |
| 42 | 最近一次失压结束时间 | XX:XX:XX |
| 43 | 最近一次A相失压起始时刻正向有功电量 | XXXXXX.XX kWh |
| 44 | 最近一次A相失压结束时刻正向有功电量 | XXXXXX.XX kWh |
| 45 | 最近一次A相失压起始时刻反向有功电量 | XXXXXX.XX kWh |
| 46 | 最近一次A相失压结束时刻反向有功电量 | XXXXXX.XX kWh |
| 47 | 最近一次B相失压起始时刻正向有功电量 | XXXXXX.XX kWh |
| 48 | 最近一次B相失压结束时刻正向有功电量 | XXXXXX.XX kWh |
| 49 | 最近一次B相失压起始时刻反向有功电量 | XXXXXX.XX kWh |
| 50 | 最近一次B相失压结束时刻反向有功电量 | XXXXXX.XX kWh |
| 51 | 最近一次C相失压起始时刻正向有功电量 | XXXXXX.XX kWh |
| 52 | 最近一次C相失压结束时刻正向有功电量 | XXXXXX.XX kWh |
| 53 | 最近一次C相失压起始时刻反向有功电量 | XXXXXX.XX kWh |
| 54 | 最近一次C相失压结束时刻反向有功电量 | XXXXXX.XX kWh |
| 55 | A相电压 | XXX.X V |
| 56 | B相电压 | XXX.X V |
| 57 | C相电压 | XXX.X V |
| 58 | A相电流 | XXX. XXX A |
| 59 | B相电流 | XXX. XXX A |
| 60 | C相电流 | XXX. XXX A |

表B.3（续）

| 序号 | 显示项目 | 数据显示格式 |
| --- | --- | --- |
| 61 | 瞬时总有功功率 | XX.XXXX kW |
| 62 | 瞬时A相有功功率 | XX.XXXX kW |
| 63 | 瞬时B相有功功率 | XX.XXXX kW |
| 64 | 瞬时C相有功功率 | XX.XXXX kW |
| 65 | 瞬时总功率因数 | X.XXX |
| 66 | 瞬时A相功率因数 | X.XXX |
| 67 | 瞬时B相功率因数 | X.XXX |
| 68 | 瞬时C相功率因数 | X.XXX |
| 69 | 当前电价 | XXXX.XXXX 元 |
| 70 | 结算日 | XX.XX |

共享用电费控智能电能表插卡操作异常代码提示表见表B.4。

  - 共享用电费控智能电能表插卡操作异常代码提示表

| 序号 | 异常显示 | 问题归类 | 错误信息字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Err-31 | 电表故障 | 1：表计电压过低 2：操作加密模块错误 3：加密模块复位错（ESAM损坏或未安装） |
| 2 | Err-32 | 无效卡片 | 4：卡片复位错误（卡损坏或不明类型卡，如反插卡、插铁片等） 5：身份认证错误（通信成功但是密文不匹配） 6：外部认证错误（通信成功但是认证不通过） 7：未发行的卡片（读卡片时返回6B00） 8：卡类型错误 9：卡片操作未授权（密钥状态不为公钥时插参数预置卡） 10：MAC校验错误 |
| 3 | Err-33 | 卡与表不匹配 | 11：表号不一致 12：客户编号不一致 13：卡序列号不一致，或主附卡编号不在电能表中。 |
| 4 | Err-34 | 用电操作错误 | 14：卡片文件格式不合法 15：购电卡、附卡插入未开户表 16：补卡插入未开户表 17：保留 18：主卡返写信息文件不为空 |
| 5 | Err-35 | 接触不良 | 19：操作卡片通信错误 20：提前拔卡 |
| 6 | Err-36 | 超囤积 | 21：保留 |
| 7 | Err-37 | 机井忙 | 22：机井占用 |

表B.4（续）

| 8 | Err-38 | 金额不足 | 23：卡中金额小于等于跳闸门限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Err-39 | 记录类 | 24：未结算用电记录已满 |
| 10 | Err-40 | 工况异常类 | 25：断相 26：欠压 27：电压、电流不平衡 28：过载 29：过压 30：过流 |
| 11 | Err-41 | 刷卡用电 | 31：灰锁失败 |
| 12 | Err-42 | 刷卡结算 | 32：解扣失败 33：未结算用电记录不存在 |

- （资料性附录）
试验项目明细表

电能表的全性能试验、抽样验收、全检验收的试验项目见表C。

- 表C  试验项目明细表

| 序号 | 试 验 项 目 |  | 判定级别 | 全性能试验 | 抽样验收试验 | 全检验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观、标志、通电检查 |  | B | · | · | · |
| 2 | 准确度要求试验 | 电流变化引起的百分误差 | A | · | · |  |
| 3 |  | 电能表常数试验 | A | · | · | · |
| 4 |  | 起动试验 | A | · | · | · |
| 5 |  | 潜动试验 | A | · | · | · |
| 6 |  | 环境温度影响△ | A | · | · |  |
| 7 |  | 影响量试验 | A | · |  |  |
| 8 |  | 计度器总电能示值误差 | A | · | · | · |
| 9 |  | 需量示值误差 | A | · | · | · |
| 10 |  | 日计时误差 | A | · | · | · |
| 11 |  | 环境温度对日计时误差的影响△ | A | · | · |  |
| 12 |  | 测量重复性试验 | A | · |  |  |
| 13 |  | 误差变差试验 | A | · | · |  |
| 14 |  | 误差一致性试验 | A | · | · |  |
| 15 |  | 负载电流升降变差试验 | A | · | · |  |
| 16 | 电气要求试验 | 功率消耗△ | A | · | · |  |
| 17 |  | 电源电压影响试验 | A | · |  |  |
| 18 |  | 短时过电流影响试验 | A | · |  |  |
| 19 |  | 自热试验 | A | · |  |  |
| 20 |  | 温升试验 | A | · |  |  |
| 21 |  | 电流回路阻抗测试 | A | · |  |  |
| 22 |  | 通信模块接口带载能力测试 | A | · |  |  |
| 23 |  | 通信模块互换能力试验 | A | · |  |  |
| 24 | 绝缘 | 脉冲电压试验△ | A | · | · |  |
| 25 |  | 交流电压试验 | A | · | · | · |
| 26 | 电磁兼容试验 | 静电放电抗扰度试验△ | A | · | · |  |
| 27 |  | 射频电磁场抗扰度试验△ | A | · | · |  |
| 28 |  | 快速瞬变脉冲群抗扰度试验△ | A | · | · |  |
| 29 |  | 浪涌抗扰度试验△ | A | · | · |  |
| 30 | 电磁兼容试验 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度△ | A | · | · |  |

表CS(续)

| 序号 | 试 验 项 目 |  | 判定级别 | 全性能试验 | 抽样验收试验 | 全检验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 |  | 无线电干扰抑制 | A | · |  |  |
| 32 | 气候影响试验 | 高温试验 | A | · |  |  |
| 33 |  | 低温试验 | A | · |  |  |
| 34 |  | 交变湿热试验 | A | · |  |  |
| 35 |  | 阳光辐射防护试验 | A | · |  |  |
| 36 |  | 极限工作环境试验 | A | · |  |  |
| 37 | 机械试验 | 防尘试验 | A | · |  |  |
| 38 |  | 防水试验 | A | · |  |  |
| 39 |  | 弹簧锤试验 | A | · |  |  |
| 40 |  | 冲击试验 | A | · |  |  |
| 41 |  | 振动试验 | A | · |  |  |
| 42 |  | 耐热和阻燃试验 | A | · |  |  |
| 43 |  | 接线端子压力试验 | A | · |  |  |
| 44 | 费控安全试验 | 费控功能试验 | B | · | · |  |
| 45 |  | 密钥更新试验 | B | · |  |  |
| 46 |  | 参数更新试验 | B | · |  |  |
| 47 |  | 远程控制试验 | B | · | · |  |
| 48 |  | 安全认证试验 | A | · |  |  |
| 49 | 通信规约一致性检查 |  | B | · |  |  |
| 50 | 功能检查 |  | B | · |  |  |
| △ 在抽样验收试验中，带△项目从抽样中随机抽取6只进行试验。 |  |  |  |  |  |  |

——————————